DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

SPECYFIKACJA    WYPOSAŻENIA   LABORATORYJNEGO

Uwaga!

Przed przystąpieniem do realizacji zadania wyłoniony w trybie postępowania publicznego Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z użytkownikiem:

- rozmieszczenie punktów poboru mediów w dygestoriach oraz modułach nadstawek konkretnych laboratoryjnych stanowisk roboczych (przyściennych i wyspowych) wg ilości ogólnej przypadającej na stanowisko/dygestorium ze specyfikacji

- ilości prawych i lewych modułów szafkowych z drzwiami skrzydłowymi.

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest także:

- umiejscowienie i połączenie punktów zasilania linii instalacyjnych mediów w pomieszczeniu z punktami poboru mediów w laboratoryjnych stanowiskach roboczych oraz dygestoriach. Połączenie to winno być dopasowane do rodzaju linii instalacyjnej i być wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską w tym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- MEBLE LABORATORYJNE

  - Stanowiska laboratoryjne:

Stanowiska laboratoryjne przyścienne składają się ze stelaży stołów laboratoryjnych,  w przypadku stołu z instalacjami, z nadstawki instalacyjnej, a także z szafek laboratoryjnych, laboratoryjnych blatów roboczych, stanowisk do mycia, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych. Konstrukcja stołów laboratoryjnych oparta na stelażu stalowym typu C lub A zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1A – Formularz cenowy.

  - Stelaże stołów laboratoryjnych:

Stelaż typu A:

Konstrukcja wykonana w formie profili stalowych o grubości ścianek 2,5mm ±0,6mm w następujący sposób:

  - konstrukcja nośna pojedynczego stanowiska złożona z dwóch nóg typu A oraz belek poprzecznych łączących nogi dając sztywny układ konstrukcyjny

  - nogi i stopy z profili zamkniętych o przekroju poprzecznym minimum 35x35x2 mm

  - belki poprzeczne dostosowane wymiarowo i konstrukcyjnie do nóg

  - konstrukcja nośna do zabudowy ciągłej złożona z : dwóch nóg typu A oraz belek poprzecznych, a także elementów przedłużających - jednej nogi oraz belek poprzecznych łącznie tworzących sztywny układ konstrukcyjny

  - nogi typu A są spawane, belki poprzeczne skręcane w jeden element lub zabudowę ciągłą

  - belki górne muszą być wyposażone w niezależny system poziomowania blatów ceramicznych oparty o cztery regulowane śruby poziomujące na każdy blat

  - opór uziemienia: maksimum 0,1 Ohm

  - konstrukcja nośna musi dopuszczać obciążenie minimum 2 000 N/m2

  - stelaż malowany techniką proszkową powłokami epoksydowymi, poliestrowymi lub poliestrowo- epoksydowymi (warstwa o grubości 80-100um, na nóżkach o regulowanej wysokości w zakresie 25mm

  - kolorystyka stelaży – do uzgodnienia z zamawiającym

  - nie dopuszcza się stosowania łączeń lub wstawek z obcego materiału np. zaślepek  plastikowych

  - zabudowa ta powinna być wykonana w sposób umożliwiający łatwy dostęp do przestrzeni instalacyjnych w celach serwisowych bez użycia połączeń śrubowych.

  - mobilne stanowisko laboratoryjne wyposażone jest w cztery solidne kółka wyposażone w blokadę ruchu. Kółka o wysokości min. 100mm powinny być wykonane ze stali ocynkowanej, chromowanej na pierścieniach kulkowych, bieżnik kółka wykonany z kauczuku niebrudzącego podłoża, kółka powinny przenosić obciążenie minimum 160 kg

Stelaż typu C:

Stelaż wykonany z profili stalowych według poniższego opisu:

  - pojedyncze stanowisko złożone z dwóch nóg typu C oraz belek poprzecznych łączących nogi, stanowiących sztywną konstrukcję

  - nogi i stopy z profili zamkniętych o przekroju poprzecznym minimum 70 x 35 x 2 mm

  - belki poprzeczne dostosowane wymiarowo i konstrukcyjnie do nóg

- konstrukcja nośna do zabudowy ciągłej złożona z : dwóch nóg typu C oraz belek poprzecznych, a także elementów przedłużających - jednej nogi oraz belek poprzecznych łącznie tworzących sztywny układ konstrukcyjny

  - nogi typu C są spawane, belki poprzeczne skręcane w jeden element lub zabudowę ciągłą

  - belki górne muszą być wyposażone w niezależny system poziomowania blatów ceramicznych oparty o cztery regulowane śruby poziomujące na każdy blat

  - konstrukcja wykonana bez zakończeń z obcego materiału np. zaślepek plastikowych, dopuszcza się zakończenia plastikowe tylko w stopie konstrukcji

  - opór uziemienia: maksymalnie 0,1 Ohm

  - konstrukcja nośna stelaża musi dopuszczać obciążenie minimum 2 000 N/m2

  - stelaż malowany techniką proszkową powłokami epoksydowymi, poliestrowymi lub poliestrowo-epoksydowymi (warstwa o grubości 80-100um), na nóżkach o regulowanej wysokości w zakresie 25mm,

  - kolorystyka stelaży – do uzgodnienia z zamawiającym

  - prześwit stelaża typu C w jego tylnej części zabudowany maskownicą w zakresie 150 mm (0/+25) - 330 mm (0/+25) od powierzchni posadzki, z blachy stalowej gr min. 1,5 mm malowanej techniką proszkową powłokami poliestrowymi, poliestrowo-epoksydowymi lub epoksydowymi (warstwa o grubości 80-100um), zabudowa ta powinna być wykonana w sposób umożliwiający łatwy dostęp do przestrzeni instalacyjnych w celach serwisowych

  - Szafki laboratoryjne

Korpus szafek klejony fabrycznie lub skręcany, wykonany z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą. Fronty drzwi i szuflad wykonane z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą. Wszystkie krawędzie płyt nieosłonięte przez konstrukcję korpusu oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm. Półki w szafkach wykonane z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm z czterech stron. Korpus i fronty szafek podwieszanych w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym. W szafkach należy użyć zawiasy puszkowe. Uchwyty do szafek powinny być wykonane z pręta o średnicy min. 8 mm w technologii giętej bez wystających krawędzi. Malowane proszkowo farbą poliestrową na RAL 5014. Szuflady z prowadnicami kulkowymi (nie dopuszcza się prowadnic rolkowych) pełnego wysuwu z cichym domykiem.

Szafki wiszące nadblatowe naścienne:

Korpus szafek klejony fabrycznie lub skręcany, wykonany z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą. Fronty drzwi wykonane z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą. Wszystkie krawędzie płyt nieosłonięte przez konstrukcję korpusu oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm. Półki wykonane z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 1 mm z czterech stron. Korpus i fronty szafek w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym. W szafkach należy użyć zawiasy puszkowe. Uchwyty do szafek powinny być wykonane z pręta o średnicy min. 8 mm w technologii giętej bez wystających krawędzi. Malowane proszkowo farbą poliestrową na RAL 5014.

Wymagania dodatkowe

Meble laboratoryjne powinny być zgodne z:

- PN/EN 14056 Meble laboratoryjne - zalecenia dotyczące projektowania i instalowania.

- PN/EN 13150 Stoły robocze dla laboratoriów – wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN 14727 Meble laboratoryjne -- Meble laboratoryjne do przechowywania -- Wymagania i metody badań

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących deklaracji:

- Deklaracja  zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą: PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów -- Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań

- Deklaracja zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą: PN-EN 14727:2006 Meble laboratoryjne – Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań.

- Deklaracja  zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą: PN/EN 14056 Meble laboratoryjne - zalecenia dotyczące projektowania i instalowania.

  - Stanowisko do mycia

Stanowisko do mycia wykonane na stelażu typu C lub A (wg opisu typ C i typ A), blat z żywicy fenolowej oraz jednym lub dwoma zlewami z polipropylenu. Jedna lub dwie baterie laboratoryjne stołowe na wodę zimną i ciepłą, z kurkami z polipropylenu. Opis w części armatura laboratoryjna. Należy oddzielić strefy mokre od suchych w stołach wyspowych i przyściennych osłoną antyrozbryzgową do wysokości min. 250mm od powierzchni blatu, wykonaną z płyty z żywicy fenolowej o grubości 6-8mm ze spolimeryzowaną powierzchnią np. wiązką elektronów. Szafka stanowiska do mycia wykonana w technologii opisanej dla szafek. Szafka w wersji jedno- lub dwudrzwiowej podwieszonej pod konstrukcją blatu. Dolna krawędź szafki na wysokości 150 (0/+25) mm.

  - Blaty Laboratoryjne

Wymagania dotyczące blatów :

- obojętne dla środowiska lub nadawać się do utylizacji w procesach recyklingowych

- łatwe do utrzymania w czystości.

- powierzchnia powinna być estetyczna i przyjemna w użytkowaniu,

- kolorystyka w odcieniach neutralnych, niemęczących wzroku.

- długotrwała żywotność

- odporność na procesy starzenia związanymi ze strukturą cząsteczkową

- Bez ostrych krawędzi i narożników – narożniki i brzegi blatów powinny być lekko zaokrąglone.

- Wszystkie łączenia technologiczne między blatami laboratoryjnymi wypełnione miękką, silikonową fugą o podwyższonej odporności chemicznej.

Blaty z litej ceramiki technicznej

Blaty ceramiczne powinny być wykonane z litej ceramiki technicznej – spiek ceramiczny o zamkniętej strukturze cząsteczkowej w kolorze jasny popiel RAL 7035 nakrapiany. Powierzchnia blatu nie powinna zawierać sztucznych barwników i powinna być jednorodna z wnętrzem materiału. Ze względów ochrony środowiska nie dopuszcza się stosowania tzw. glazury chemicznej, ani też wykonanej z materiału innego niż wnętrze blatu.

Wymagania dotyczące blatów ceramicznych:

Parametry wymiarowo-techniczne:

  - grubość ceramiki powinna wynosić 35mm -4/+0mm dla litej ceramiki technicznej z podniesionym zintegrowanym obrzeżem ceramicznym (grubość mierzona wraz z obrzeżem) lub 20mm +/- 1 mm dla blatów ceramicznych bez obrzeża ceramicznego. Podniesione obrzeże w stołach ceramicznych powinno być w obrysie całego stołu, bez podniesionego obrzeża przy łączeniu modułów stołowych

  - obrzeże ceramiczne utrzymujące na powierzchni blatu rozlaną ciecz o objętości od 6 do 8 l/m2

  - nie dopuszcza się technologii malowania lub powlekania chemicznego jakichkolwiek obrzeży blatów

  - wszelkie widoczne obrzeża blatów powinny być glazurowane, w przypadku styku obrzeża blatu ze ścianą, komorą dygestorium lub sąsiadującym blatem, obrzeża powinny być docięte, a łączenia technologiczne wypełnione masą uszczelniającą o podwyższonej odporności chemicznej, masa ta winna zachowywać elastyczność i być łatwa do usunięcia w przypadku wymiany

  - blaty ceramiczne powinny się charakteryzować następującymi tolerancjami odchyłek wymiarowych:

  - w przypadku przeciwległych glazurowanych krawędzi: 0/+7mm

  - w przypadku, gdy jedna krawędź jest docięta a druga glazurowana: 0/+5mm

  - w przypadku, gdy obie krawędzie są docięte: +/- 1mm

  - tolerancja płaskości nie powinna przekraczać 5mm dla blatów o długości większej niż 1200mm

Odporność mechaniczna

Laboratoryjne blaty powinny charakteryzować się ekstremalną odpornością na obciążenia mechaniczne. Blaty te powinny być samonośne tzn. powinny przenosić obciążenia przy podparciu jedynie w czterech narożnych punktach blatu. Zakres przenoszenia obciążenia to:

- dla blatów ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym: P≥1550 x B/L

- dla blatów bez obrzeza ceramicznego: P≥ 950 x B/L

gdzie: L - długość badanego blatu / B - szerokość badanego blatu/ P -obciążenie niszczące w kg

Odporność na ścieranie w skali Mohsa

Wartość od 6 do 8.

Odporność termiczna

Ceramiczne blaty laboratoryjne odporne na wysoka temperaturę w zakresie:

- długotrwałej ekspozycji powierzchniowej do min. 550 0C,

- krótkotrwałej ekspozycji powierzchniowej do 800 °C.

Odporność chemiczna

Blaty ceramiczne odporne na wszelkie:

- kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach ( jedyny wyjątek stanowi kwas HF ).

Odporność na promieniowanie

Blaty ceramiczne powinny być w pełni odporne na:

- promieniowanie UV

- promieniowanie rentgenowskie.

Blaty ceramiczne powinny posiadać:

- atest higieniczny Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego środowiska PZH

- Świadectwo Jakości Zdrowotnej Zakładu Bezpieczeństwa Żywności PZH

- świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej.

- certyfikat lub świadectwo wydane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10545-11, EN ISO 10545-13

- oświadczenie producenta o udzieleniu minimum 25 lat gwarancji na blaty z litej ceramiki technicznej

- raport lub sprawozdanie wydany przez niezależną instytucję badawczą określający wartość temperatur odporności na pęknięcia włoskowate metodą Harkorta lub równoważną na:

- odporność na wstrząs cieplny w temperaturze minimum 150 stopni Celsjusza

- brak spękania  w temperaturze minimum 150 stopni Celsjusza

- raport lub sprawozdanie wydany przez niezależną instytucję badawczą określający klasę odporności na plamienie (badanie prowadzone wg normy PN-EN ISO 10545 oraz PN-EN ISO 10 545-14- minimum 5 klasa)

- świadectwo lub raport z badań wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 20 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak:

- czerwień kongo min. 1%

- fiolet gencjanowy min. 1%

- kwas siarkowy min. 96%

- kwas azotowy 70%,

- kwas chlorowodorowy 37%

- kwas fosforowy min. 85%

- wodorotlenek sodu min. 40%

- chloroform

- toluen

- fenol min. 85%

- eozyna min. 1%

- jodyna

- formaldehyd min. 40%

- aceton

- azotan srebra min. 10%

- woda królewska

- kwas nadchlorowy min. 60%

- kwas bromowodorowy min. 48%

- wodorotlenek amonu

Blaty z żywic fenolowych

Blaty z żywic fenolowych powinny spełniać wymagania:

- powinny być wykonane z wysokiej, jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i spolimeryzowanej powierzchni np. wiązką elektronów), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału, wykluczone jest zastosowanie warstwowej struktury arkuszy celulozowych

- powinny stanowić samonośny blat laboratoryjny, o grubości minimalnej 16 mm

- powinny posiadać zintegrowana powierzchnię jednostronnie laminowaną

- kolor blatu zbliżony do RAL 7035

- powinny mieć bardzo wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na:

- kwas solny 37% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy 98% - ledwie widoczna zmiana po 24h

- wodorotlenek sodu 20% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- kwas azotowy 70% - ledwie widoczna zmiana po 24h

- kwas fosforowy 85% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

- powinny być bardzo odporne na uderzenia (25N), zarysowania (5N) oraz na zginanie (100N/mm2)

- powinny być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów

- powinny nadawać się do recyklingu

- powinny posiadać gwarancję producenta na minimum 8 lat

- grubość blatu minimum  16 mm

Blaty z żywic fenolowych powinny posiadać przynajmniej następujące certyfikaty i atesty:

- atest Higieniczny wydany przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska PZH do stosowania w pomieszczeniach budynków: laboratoriów przemysłowych, chemicznych, mikrobiologicznych, szkolnych, przemyśle spożywczym, w zakładach opieki zdrowotnej

- certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały

- oświadczenie producenta potwierdzające wykonanie powierzchni blatów w technologii polimeryzowania powierzchni

- oświadczenie producenta o udzieleniu minimum 8-letniej gwarancji na blaty z żywic fenolowych

  - Armatura laboratoryjna

W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i żywotności powinny być spełnione następujące normy i standardy:

- EN 200 Armatura sanitarna – pojedyncze zawory i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne

- EN 246 Armatura sanitarna, ogólne wymagania dotyczące regulatora strumienia.

- EN 559 Sprzęt do spawania gazowego. Węże gumowe stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych.

- EN 13792 Kod barwny do oznaczania kurków i zaworów w obsłudze laboratoriów

- EN 15154 – 1 Natryski bezpieczeństwa - prysznice do ciała przyłączone do instalacji - wodociągowej do laboratoriów

- EN 15154 – 2 Natryski bezpieczeństwa - myjki do oczu przyłączone do instalacji wodociągowej

- DIN 12898 Armatura laboratoryjna, końcówki przewodów giętkich. (Zawory laboratoryjne, dysze)

Pozostałe ogólne wymagania dla armatury:

- Cała armatura musi być jednego producenta.

- Wszystkie zawory pokryte proszkową powłoka poliestrową, poliestrowo-epoksydową lub epoksydową o grubości minimum 50 mikronów.

- Powłoka wodoodporna, niewrażliwa na zabrudzenia, odporna na działanie temperatur do 120°C.

- Powłoka o wysokiej chemoodporności: bez zmian na powierzchni po minimum 7 dniach -  na minimum 10 odczynników chemicznych tym: kwas octowy 10%, amoniak minimum 20%, kwas azotowy 30%, kwas siarkowy 20%, kwas solny 30%.

- Korpusy zaworów wykonane z mosiądzu.

- Gwinty armatury mosiądzu, bez powłok  i malowania

- Miejsca połączeń powstałe w wyniku procesu odlewania oraz inne nierówności niewidoczne po zamontowaniu.

- Gniazdo zaworu zabezpieczone przez korozją i zjawiskiem kawitacji.

- Szczeliny montażowe związane z połączeniami baterii konstrukcyjnie zakryte.

- Uchwyty baterii ( kurki ) formowane wtryskowo z polipropylenu.

- Powierzchnia uchwytów (kurków) gładka, przyjemna w dotyku, antypoślizgowa.

- Uchwyty (kurki) baterii i zaworów o konstrukcji  „czteroskrzydełkowej”.

- Uchwyt  (kurek) musi precyzyjnie dopasowane do głowicy.

- Kody barwne muszą być zgodne z normą EN 13792.

- Uchwyt (kurek) oznaczony kierunkiem  zamykania i otwierania

- symbole mediów umieszczone na uchwytach ( kurkach)  zgodne z normą EN 13792.

- Wylewki ścienne zgodne z normą DIN 12898

- Zawory i wylewki wbudowane przeznaczone do wyciągów laboratoryjnych, przystawek instalacyjnych oraz mostów instalacyjnych sufitowych podłączone przy użyciu połączeń elastycznych (węży).

- Połączenie giętkie (elastyczne) po stronie zaworu, wylewki, złącza doprowadzającego medium lub  dystrybutora  (rozdzielnika mediów/złączki rozprowadzającej medium) podwójnie uszczelnione.

- Dystrybutor/rozdzielnik mediów] od każdego podłączenia zasilającego medium, posiadającą minimum cztery końcówki wyprowadzające medium do punktów poboru.

Laboratoryjne baterie wodne

Wymagania szczegółowe:

- Ciśnienie maks. 10 bar

- Średnica nominalna: DN10

- Bezobsługowa głowica  FOT

- Ścianki laboratoryjnych wylewem wodnych z rury mosiężnej.

- Grubość ścianki laboratoryjnych wylewek wodnych min. 1,2 mm

- Prędkość przepływu ok. 12 l /min przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar.

- Zdejmowana dysza ½“ z polipropylenu, uszczelniona płasko (nakrętka złączkowa ½“ w PP, dysza 3/8“)

Wylewki i zawory ścienne

Wymagania szczegółowe:

- Wylewki i zawory pojedyncze na ściankach dygestoriów lub ścianach przystawek oraz na ściankach kanału sufitowych mostków instalacyjnych, powinny mieć możliwość łatwego demontażu lub zamiany medium od strony użytkownika [od przodu], bez konieczności ingerencji w instalację doprowadzającą.

- Zawory i wylewki montowane na ścianach i ściankach z możliwością  stabilizacji na ścianie, uszczelnione O-ringiem. Używanie kleju lub innych wypełnień hydraulicznych [nici, sznurka, etc.] jest niedozwolone.

- Zawory i wylewki podłączone wężami elastycznymi.

- Przyłącze węża po stronie zaworu jak musi posiadać podwójne uszczelnienie. Nie dopuszcza się stosowania wypełnień hydraulicznych w postaci, nici, wat, sznurków i klejów.

- Przyłącza węża między laboratoryjnym zaworem zasilającym a wylewką laboratoryjną z podwójnym uszczelnieniem zarówno po stronie zaworu jaki i wylewki.

- Elastyczne węże do wody w oplocie ze stali nierdzewnej.

- Wylewki i zawory ścienne oznaczone zgodnie z kodem barwnym wg normy PN/EN 13792, (zawory powinny mieć oznaczone medium w postaci ogólnie przyjętych symboli literowych [np. WPC – woda pitna zimna, WPH – woda pitna ciepła, WDC – woda demineralizowana zimna, N2- azot, V- próżnia, WNC – woda techniczna zimna [niezdatna do picia], etc.] wraz z zaznaczonym kierunkiem otwarcia zaworu).

Elastyczne połączenia [węże]

Węże elastyczne powinny wykonane z odpowiedniego materiału w zależności od stosowanych mediów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji, złącza wejściowe powinny być dostępne w wersji z podwójnym uszczelnieniem. Każde pojedyncze połączenie elastyczne powinno być oznakowane etykietą wskazującą medium, do którego jest przystosowane i powinno posiadać nadruk z numerem seryjnym.

Wymagania dodatkowe dla armatury laboratoryjnej

Armatura powinna posiadać przynajmniej:

- Atest higieniczny na armaturę i wężyki,

- Oświadczenie producenta o rodzaju powłoki,

- Oświadczenie producenta o grubości ścianki w wylewkach,

- Deklaracja zgodności z normami: EN 200, EN13792

- Raport lub protokół z badań na odporność chemiczną powierzchni armatury wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą

Natryski bezpieczeństwa oraz prysznice oczne (oczomyjki)

Urządzenia do łagodzenia skutków wypadków z chemikaliami lub poparzeń muszą spełniać normę dla natrysków bezpieczeństwa PN EN 15154 cz. 1 i 2.

Wymagania szczegółowe:

- Natryski bezpieczeństwa uruchamiane w sposób natychmiastowy,

- czas uruchomienia natrysku bezpieczeństwa  nie może przekraczać 1 s.

- Uruchomienie poprzez  przez wciśnięcie lub pociągnięcie cięgła.

- Siła potrzebna do otwarcia zaworu nie może przekraczać 100N.

- Minimalny wydatek natrysku bezpieczeństwa może być określony przez normy narodowe, ale nie powinien być mniejszy niż 60 l/min., przy czym raz uruchomiony natrysk nie powinien się samoczynnie zamykać, a wydajność urządzenia powinna być zapewniona przez minimum 15 minut. Według norm europejskich zaleca się, aby temperatura wody w natrysku mieściła się w granicach 15°-37°C. Najnowsze informacje wskazują, że temperatura 15°C jest najniższą dopuszczalną temperaturą letniej wody, niewywołującą hipotermii u użytkownika urządzenia.

Myjki do oczu – „oczomyjki”

Służą do szybkiego przemywania obu oczu. Myjki do oczu stanowią rodzaj pionowego prysznica o odwiedzionym strumieniu, o intensywności i temperaturze dostosowanej do delikatnej struktury oka. Wymagania szczegółowe:

- podwójne (dwuoczne) do montowania stołowego lub ściennego

- głowice (kielichy oczne) pod kątem 45⁰

- wyposażona w wąż elastyczny w oplocie stalowym min. 1,5 m

- pokryte powłoka poliestrową lub poliamidową

- zawierające regulator przepływu (dławik) umożliwiający stały przepływ wody dla oczomyjek dwuocznych (podwójnych) 14 l/min.

- Ciśnienie robocze: minimalne 1,5 bar, maksymalne 10 bar

- Temperatura pracy: minimalna: 5⁰C, maksymalna 85⁰C

- Waga maksymalna:  0,9 kg

- Zgodne z normą EN 15154 – 2

Charakterystyka urządzeń do przemywania oczu i ciała

Wysokość instalacji:

Głowica prysznica musi być tak skonstruowana, aby jej dolna krawędź mogła być zainstalowana 2200 ±100 mm ponad poziomem, na którym stoi użytkownik.

Oznakowanie:

Znak ostrzegawczy zgodny z normą ISO3864-1 musi być wyraźnie widoczny i jednoznaczny.

Regulator zaworu:

Regulator zaworu być wyraźnie widoczny i wykluczający możliwość pomyłki. Musi być zainstalowany pomiędzy poziomem podłogi i maksymalnie 1750mm ponad tym poziomem.

Wolna przestrzeń:

Wolna przestrzeń pomiędzy linią symetralną głowicy prysznica, a najbliższą przeszkodą (ścianą, pionową rurą zasilającą lub podobnym elementem) musi być ograniczona okręgiem o minimalnej średnicy 400mm. Do przestrzeni tej może wnikać jedynie element regulacji prysznica i/lub urządzenie do przemywania oczu i/lub ręczna bateria prysznicowa w przypadku zestawu kombinowanego, maksymalnie na odległość 200mm. Inne części lub elementy składowe nie mogą wnikać do tej przestrzeni.

Wysokość strumienia wody:

Strumień wody dostarczanej przez dyszę natrysków ocznych musi sięgać do minimalnej wysokości 100mm i maksymalnej wysokości 300mm, licząc obie te wysokości w stosunku do środka dyszy, przed złożeniem lub zwinięciem.

Prędkość przepływu wody pryszniców ocznych:

Podłączone zespoły do przemywania oczu muszą być skonstruowane w sposób umożliwiający dostarczanie stałego dopływu wody o prędkości przepływu minimum 6 l/min przy ciśnieniu przepływu określonym przez producenta. Zespoły do przemywania oczu muszą być w stanie dostarczać taki strumień przez co najmniej 15 minut.

Oznakowanie:

Prysznic musi być wyraźnie i trwale oznakowany, z podaniem minimalnego i maksymalnego ciśnienia przepływu i maksymalnego ciśnienia statycznego. Oznakowanie musi być wykonane przez producenta i zawierać nazwę producenta oraz numer i modelu artykułu wraz z podanymi maksymalnymi i minimalnymi ciśnieniami przepływu oraz maksymalnym ciśnieniem statycznym.

Prędkość przepływu wody natrysków do ciała:

Prędkość przepływu strumienia wody dostarczanej przez prysznic do ciała musi mieć stałą wartość zgodną z krajowymi przepisami, przy ciśnieniu przepływu określonym przez producenta. Ciśnienie przepływu musi być określone i mierzone w odniesieniu do prysznica podłączonego do sieci wodnej. Prysznic do ciała musi być w stanie dostarczać taki strumień, przez co najmniej 15 minut.

Dostarczanie wody:

Dostarczanie wody przez awaryjny prysznic do ciała musi być mierzone za pomocą następującej procedury próbnej. Jak pokazano na Rysunku 1, w odległości 700mm poniżej głowicy prysznica 50±10% ilości dostarczanej wody wpływać będzie do wnętrza okręgu o promieniu 200mm; poziom wody w pojedynczych przedziałach w tym okręgu nie będzie przekraczać 30% wartości średniej. Na tym poziomie pomiarowym powierzchnia, do której dociera, co najmniej 95% wody, będzie ograniczona do okręgu o promieniu 400mm. Prędkość strumienia wody będzie wystarczająco niska, aby być bezpieczną dla użytkownika.

Wartość przepływu wody:

O ile nie regulują tego w inny sposób przepisy lokalne lub krajowe, odpowiedni jest stały przepływ wody o wartości, co najmniej 60 l/min.

Jakość wody:

Do prysznica do ciała wymagana jest woda pitna lub woda o podobnej, jakości zgodna z normami europejskimi lub krajowymi. Materiały wykorzystane do produkcji prysznica nie mogą wpływać na jakość wody ani nie mogą prowadzić do skażenia strumienia wody.

Oznakowanie:

Dodatkowo zostanie dostarczony wraz z każdym awaryjnym prysznicem do ciała znak bezpieczeństwa zgodny z normą ISO 3864-1, do umieszczenia w pobliżu prysznica. Stanowisko natrysku bezpieczeństwa musi być wyraźnie oznakowane. Stosowane są dwa osobne znaki informacyjne dla natrysku i dla myjki do oczu.

Natryski muszą posiadać przynajmniej:

- pozytywną opinię CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy)

- certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 15154-1: 2006 i 15154-2: 2006 wydany przez niezależną instytucję badawczą

  - Dygestoria z blatem na wysokości 900mm

- dygestorium - 1200 (+/- 10) x 900 (-10/+50) x max.2400mm oraz - 1200 (+/- 10) x 900 (-10/+50) x max.2400mm  - wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) ,

- zbudowane na profilach stalowych lub aluminiowych malowanych proszkowo chemoodporną powłoką poliestrową lub epoksydową

- blat z ceramiki litej technicznej (spiek ceramiczny o zamkniętej strukturze cząsteczek) ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym (blat samonośny, nie wymagający żadnych dodatkowych konstrukcji oraz płyt bazowych)

- boczne ściany zewnętrzne zamknięte blendami z płyt obustronnie laminowanych HPL z wykończeniem w przedniej części profilami aluminiowymi malowanymi proszkowo lub z płyt z żywic fenolowych HPL.

- głębokość blatu roboczego min. 745 mm

- wysokość komory roboczej min. 1250 mm

- 2 pionowe okna przesuwne, system okna frontowego z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem okna

- okno górne ze szkła bezpiecznego laminowanego

- okno dolne z szybami przesuwanymi poprzecznie ze szkła bezpiecznego laminowanego, rama okna umożliwiająca uchwyt na całej długości

- system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem pasków zębatych z  możliwością łatwej rozbudowy o elektryczny mechanizmem sterowania oknem

- okna otwierane teleskopowo (mieszczące się przy pełnym otwarciu okna w obrysie dygestorium)

- Ze względu na wagę i jakość wymaga się zastosowania ramy okiennej wykonanej z aluminium malowanego proszkowo farbą epoksydową. Nie dopuszcza się wykonania ram okiennych z MDF.

- zainstalowana blokada zabezpieczająca przed niekontrolowanym podniesieniem okna dygestorium powyżej 500 mm ponad blat

- wentylowanie komory roboczej przez system podwójnej tylnej ściany

- kanał zbiorczy powietrza odprowadzanego z polipropylenu o średnicy min. 200mm

- zlewik z litej ceramiki technicznej 250x95x112mm z syfonem. Podane wymiary w tolerancji: 250+/- 20mm; 95 +/- 10mm; 112+/- 10mm,

- glazurowany otwór w blacie pod zlewik

- 2 x woda

- 1 x gaz palny

- 3 x gniazdo 230V

- 1 x gniazdo 400V

- gniazda elektryczne oraz zawory sterujące mediów umieszczone w podblatowym kanale instalacyjnym

- odpływy kanalizacyjne, uszczelki chemoodporne

- 1 x oświetlenie

- system sterowania i monitoringu przepływu powietrza zgodny z PN –EN 14 175

- klapa bezpieczeństwa

- pod blatem szafka wentylowana w czasie pracy dygestorium

- dygestoria muszą być wyposażone w system zapewniający płynne otwieranie dodatkowej szczeliny powietrza dolotowego w sposób odwrotnie proporcjonalny do otwarcia okna frontowego. System musi zapewnić nie zakłócony dopływ stałej ilości powietrza do dygestorium pracującego w trybie CAV. System musi zapewniać możliwość całkowitego zamknięcia dodatkowej szczeliny dolotowej niezależnie od położenia okna frontowego w przypadku pracy dygestorium w trybie VAV.

Wykładki komory roboczej dygestorium:

Wykonane z płyt z żywicy fenolowej o grubości 6-8mm ze spolimeryzowaną powierzchnią np. wiązką elektronów. Wykładka wewnętrzna ścian urządzenia musi być chemoodporna. Wymagania dotyczące wykładek: takie jak dla blatów z żywic fenolowych (podane w niniejszej dokumentacji)

Każde dygestorium ze względu na wymogi bezpieczeństwa musi posiadać:

aktualny certyfikat zgodności z normą wydany przez europejskie, niezależne, uwierzytelnione laboratorium dysponujące odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i wiedzą konieczną do wykonania testów wg. normy EN 14-175, potwierdzający bezpieczna pracę dygestorium, jako kompletnego urządzenia – certyfikat zgodności z normą PN-EN 14-175-3 i PN-EN 14-175-06 wraz z protokołem z badań dla konkretnego typoszeregu dygestorium dla projektowanych przepływów dygestorium o szerokości 1200 mm maksymalnie 480 m³/h dla okna otwartego na wysokość 500 mm nad blatem oraz 250 m³/h dla okna zamkniętego.

Odpowiednie dokumenty z potwierdzeniem zgodności z oryginałem należy dołączyć do składanej oferty.

System sterowania i monitoringu

System sterowania musi umożliwiać sterowanie stałą objętością powietrza CAV (system stałej objętości powietrza) oraz VAV (system zmiennej objętości powietrza). Musi zapewnić współpracę z istniejącym systemem wentylacji mechanicznej.

Kanał instalacyjny

Wykonany z profilu aluminiowego malowanego proszkowo powłoką epoksydową, poliestrową lub poliestrowo-epoksydową (grubość powłoki w zakresie 80-100 μm), o przekroju 150 x 100 mm (+/- 20 mm). Front kanału powinien być podzielony na 2-3 sekcje umożliwiające łatwą zmianę konfiguracji instalacji. Czoło kanału wykonane z blachy malowanej proszkowo lub aluminium pokryte powłoką poliestrową lub poliestrowo- epoksydową (grubość powłoki w zakresie 80-100 μm). W kanale umieszczone gniazda elektryczne lub zawory sterujące zgodnie z zapisami w załączniku.

Kanał musi posiadać certyfikat zgodności z normami:

-EN 50085-2-1:2006+A1:2011

-EN 50085-1:2005+A1:2013

-EN 50529:2014

wydany przez europejskie, niezależne laboratorium badawcze.

Szafka dygestoryjna wentylowana,

Moduły szafkowe do dygestorium wykonane: Korpus szafek klejony fabrycznie lub skręcany, wykonany z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą. Fronty drzwi z trójwarstwowej płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej pokrytej melaminą Wszystkie krawędzie płyty laminowanej korpusu w szafce oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. min. 1 mm. Korpus i fronty szafek w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym. Drzwi przesuwne w prowadnicach z tworzywa. Szafki pod dygestoria powinny być wykonane, jako oddzielne moduły niezwiązane z konstrukcją dygestorium. Szafki muszą być wykonane na cokole. Szafka musi posiadać podłączenie do wentylacji zintegrowane z wentylacją dygestorium. Szafka powinna być tak zaprojektowana, aby wentylacja odbywała się w sposób skuteczny z każdego miejsca w szafce. Nie dopuszcza się otworów wentylacyjnych widocznych z frontu dygestorium. Szafki z tyłu na kółkach z przodu na nóżkach regulowanych maskowanych zdejmowalnym cokołem.

Blaty dygestoryjne:

Wymagania dotyczące blatów: takie jak dla blatów ceramicznych (podane w niniejszej dokumentacji)

Wylewki i zawory ścienne

Wymagania dotyczące armatury: takie jak dla armatury  (podane w niniejszej dokumentacji)