Lublin, dn. 05.09. 2013 r.

**Odpowiedzi na zapytania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego wraz z montażem dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 12 części.**

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym, informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający dopuści mineralizator o maksymalnej temperaturze roboczej wynoszącej 4300C? Podana temperatura jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej mineralizacji na mokro. Różnice w parametrach granicznych temperatury mineralizacji podawanych przez producentów nie mają znaczenia pomiarowego, a jedynie są marketingowymi wyróżnikami.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający zgadza się na dostawę ww. aparatury.

**Pytanie nr 2.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający uzna za parametr spełniony, jeśli mineralizator będzie umożliwiał zaprogramowanie 9 różnych profili mineralizacyjnych, z których każdy może składać się z 9 kroków temperaturowych w funkcji czasu, co daje łącznie maksymalnie do 81 kroków temperaturowych?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę ww. aparatury.

**Pytanie nr 3.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający dopuści mineralizator z bardzo intuicyjnym i prostym w obsłudze menu w języku angielskim?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. aparatury. Mineralizator będzie obsługiwany przez różnych pracowników, w tym osoby nie znające języka angielskiego.

**Pytanie nr 4.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający uzna wymóg funkcji pracy ciągłej za spełniony, jeśli mineralizator będzie miał możliwość ustawienia czasu w zakresie 0 – 99 godzin lub 0 – 59 minut dla każdego kroku temperaturowego w danym programie?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na ustawienie czasu w ww. sposób.

**Pytanie nr 5.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia z ustawianym czasem grzania od 1 minuty do 999 minut z możliwością pracy ciągłej?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający zgadza się na dostawę ww. aparatury.

**Pytanie nr 6.**

Dotyczy części 4. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z automatycznymi cyklami pomiarowymi w zakresie 2 – 720 minut?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza ww. kardiomonitor.

**Pytanie nr 7.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający wymaga, aby kardiomonitor wyposażony był w analizę HRV i pomiar APG (Accelerated Plethysmogram)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga, abykardiomonitor wyposażony był w analizę HRV i pomiar APG.

**Pytanie nr 8.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający zgodzi się na kamerę z czasem ekspozycji 0,06 ms – 1,75 s?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie zgadza się na kamerę z ww. czasem ekspozycji.

**Pytanie nr 9.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający zgodzi się na nasadkę trinokularową z asymetryczną regulacją odległości oczu w zakresie 50 – 76 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający zgadza się na ww. nasadkę trinokularową.

**Pytanie nr 10.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający opisując obiektywy do fluorescencji ma na myśli obiektywy fluorytowe lub wyższej klasy?

**Odpowiedź:** Zamawiający opisuje obiektywy do fluorescencji nie niższej klasy niż fluorytowe.

**Pytanie nr 11.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający zgodzi się na stolik o wymiarach 156 x 191 mm i zakresie ruchu 52 x 76 mm pozwalający na pełną obserwację dwóch szkiełek?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający zgadza się na stolik o ww. parametrach i pozwalający na obserwację dwóch szkiełek.

**Pytanie nr 12.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tygodni?

**Odpowiedź:** Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13.**

Dotyczy części 8. Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt 13. Czy w przypadku naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gdy naprawa podzespołu/części będzie wykonywana dwukrotnie, Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę podzespołu/części na nową, a nie całego urządzenia?

**Odpowiedź:** Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający dopuszcza obiektyw 5x w miejsce obiektywu 4x?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 15.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający wymaga: „Zestawu filtrów do epifluorescencji”. Czy Zamawiający wymaga przykładowo: DAPI lub FITC lub GFP lub inny (wzbudzenie/dzielnik/emisja)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga: zestawu filtrów dedykowanych do epifluorescencji.

**Pytanie nr 16.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający dopuszcza stolik mikroskopowy z przesuwem xy w zakresie 78 x 54 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza ww. stolik mikroskopowy.

**Pytanie nr 17.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z obrotowym uchwytem filtrów z miejscem do zamontowania 4 zestawów filtrów fluorescencyjnych?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza ww. mikroskop.

**Pytanie nr 18.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z uchwytem filtrów o konstrukcji innej niż karuzelowa z miejscem do zamontowania 6 zestawów filtrów fluorescencyjnych?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza ww. mikroskop.

**Pytanie nr 19.**

Dotyczy części 8. Czy Zamawiający wymaga lampy rtęciowej o mocy min. 50 W?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga lampy rtęciowej o mocy min. 100 W.

**Pytanie nr 20.**

Dotyczy części 8. Czy w części nr 8 dopuszcza się mikroskop o zakresie ruchu poziomego zbliżonym do wymaganego, tj. 78 x 54 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza ww. mikroskop.

**Pytanie nr 21.**

Dotyczy części 9. Czy Zamawiający dopuści suszarkę ze sterownikiem mikroprocesorowym z cyfrowym wyświetlaczem LED oraz spełniającą pozostałe wymagania? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma inny typ wyświetlacza.   
**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza suszarkę z wyświetlaczem LED.

**Pytanie nr 22.**

Dotyczy części 9. Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego, czy wymagana suszarka ma posiadać wymuszony czy grawitacyjny obieg powietrza?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

**Pytanie nr 23.**

Dotyczy części 9. Czy Zamawiający dopuści suszarkę o pojemności 22 litrów i wymiarach gabarytowych: 555 x 380 x 460 mm (szer. x głęb. x wys.).

**Odpowiedź:** Nie,Zamawiający nie dopuszcza suszarki o ww. wymiarach gabarytowych.

**Pytanie nr 24.**

Dotyczy części 11. Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia w ciągu 42 dni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 25.**

Dotyczy części 11. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowane urządzenie było w pełni otwartym systemem na odczynniki różnych producentów oferujący zestawy do izolacji materiału biologicznego w oparciu o technologię kulek magnetycznych?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga, aby oferowane urządzenie było w pełni otwartym systemem na odczynniki różnych producentów oferującym zestawy do izolacji materiału biologicznego w oparciu o technologię kulek magnetycznych.

**Pytanie nr 26.**

Dotyczy części 11. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenie było dostarczone z bezpłatnym oprogramowaniem, służącym do optymalizacji istniejących protokołów lub tworzenia zupełnie nowych procedur dla urządzenia?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie było dostarczone z bezpłatnym oprogramowaniem służącym do optymalizacji istniejących protokołów lub tworzenia zupełnie nowych procedur dla urządzenia.

**Pytanie nr 27.**

Dotyczy części 11. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenie miało możliwość w pełni korzystania z zakresu pojemności bez konieczności demontażu i wymiany głowicy magnetycznej?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie miało możliwość w pełni korzystania z zakresu pojemności bez konieczności demontażu i wymiany głowicy magnetycznej.

**Pytanie nr 28.**

Dotyczy części 11. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostęp do głowicy magnetycznej w urządzeniu był możliwy od przodu i z góry?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga, aby dostęp do głowicy magnetycznej w urządzeniu był możliwy od przodu i z góry.

**Pytanie nr 29.**

Dotyczy części 5. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG przewoźny o wadze 150 kg?

**Odpowiedź:** Nie,Zamawiający nie dopuszcza aparatu RTG o takiej wadze.

**Pytanie nr 30.**

Dotyczy części 5. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG przewoźny o zakresie prądu od 25 do 200 mA?

**Odpowiedź:** Nie,Zamawiający nie dopuszcza aparatu RTG przewoźnego o ww. zakresie natężenia prądu.

**Pytanie nr 31.**

Dotyczy części 5. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG przewoźny o pojemności cieplnej anody 107 kHU?

**Odpowiedź:** Nie,Zamawiający nie dopuszcza aparatu RTG przewoźnego o ww. pojemności cieplnej anody.

**Pytanie nr 32.**

Dotyczy części 5. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG przewoźny o maksymalnej wysokości ogniska 176 cm?

**Odpowiedź:** Nie,Zamawiający nie dopuszcza aparatu RTG przewoźnego o ww. maksymalnej wysokości ogniska.

**Pytanie nr 33.**

Dotyczy części 5. Co Zamawiający rozumie przez statyw?

**Odpowiedź:** Statyw oznacza ramię lampy RTG.

**Pytanie nr 34.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający dopuści blok mineralizacyjny na 20 probówek o rozmiarze 45 x 262 mm, 300 ml?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza do przetargu aparatury obsługującej probówki o innym rozmiarze niż 42 x 300 mm, 250 ml. Jest to związane ze współpracą mineralizatora z urządzeniem wykorzystującym w toku analizy probówki o rozmiarze 42 x 300 mm, 250 ml.

**Pytanie nr 35.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający dopuści blok mineralizacyjny z menu w języku angielskim? Przy czym, obsługa bloku praktycznie nie wymaga znajomości tego języka, ponieważ sterowanie pracą bloku odbywa się poprzez klawiaturę membranową oznakowaną piktogramami i krótkimi hasłami typu „start”, „stop”, „temp”. Kilka komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu cyfrowym jest w postaci haseł szczegółowo wyjaśnionych w instrukcji w języku polskim.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. aparatury. Mineralizator będzie obsługiwany przez różnych pracowników, w tym osoby nie znające języka angielskiego. Praca z urządzeniem wymaga skupienia, które jest ograniczone w takim przypadku, koniecznością równoczesnego korzystania z instrukcji obsługi w języku polskim.

**Pytanie nr 36.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający dopuści blok mineralizacyjny z ustawieniem czasu grzania od 1 minuty do 999 minut?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza ww. blok mineralizacyjny.

**Pytanie nr 37.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający dopuści blok mineralizacyjny z wizualnym (zamiast dźwiękowego) sygnałem końca cyklu z automatycznym wyłącznikiem?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza ww. blok mineralizacyjny.

**Pytanie nr 38.**

Dotyczy części 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z językiem angielskim w menu, wyposażone w instrukcję obsługi, zawierającą tłumaczenie menu na język polski?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. aparatury. Mineralizator będzie obsługiwany przez różnych pracowników, w tym osoby nie znające języka angielskiego. Praca z urządzeniem wymaga skupienia, które jest ograniczone w takim wypadku, koniecznością równoczesnego korzystania z instrukcji w języku polskim.

**Pytanie nr 39.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 4 ustęp 2. Który odbiór Zamawiający ma na myśli? Czy jest to odbiór końcowy?

**Odpowiedź:** Tak, jest to odbiór końcowy.

**Pytanie nr 40.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 6 ustęp 9. Uprzejmie prosimy o zdefiniowanie, o który odbiór chodzi w tym ustępie? Czy jest to odbiór końcowy przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:** Tak, jest to odbiór końcowy.

**Pytanie nr 41.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 6 ustęp 11. Uprzejmie prosimy o zdefiniowanie, o który odbiór chodzi w tym ustępie? Czy jest to odbiór końcowy przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:** Tak, jest to odbiór końcowy.

**Pytanie nr 42.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 6 ustęp 12. Uprzejmie prosimy o zdefiniowanie, o który odbiór chodzi w tym ustępie? Czy jest to odbiór końcowy przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:** Tak, jest to odbiór końcowy.

**Pytanie nr 43.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 6 ustęp 12 ppkt 3. Uprzejmie prosimy o usunięcie tego zapisu. Prośbę swoja motywujemy wielorakimi powodami:

1. W przypadku odbioru końcowego Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy albo wezwać Wykonawcę do usunięcia wad, w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający posiada prawo odstąpienia od umowy. Wykonawca nie może się zgodzić na zapis w umowie pozwalający Zamawiającemu dowolnie wybrać jedną z podanych opcji zawartych w §6 ustęp 12.

Poza tym podpunkt 3 nie definiuje kto, wg jakich kryteriów będzie dokonywał oszacowania ewentualnych utraconych korzyści. Operacja ta pozostaje w gestii wyłącznie Zamawiającego, a Wykonawca zostaje pozbawiony zupełnie na nią wpływu.

1. Zamawiający nie zapisał o który rodzaj odbioru mu chodzi. Jeżeli miał na myśli odbiór ostateczny Zamawiający nie może brać na siebie odpowiedzialności za wygląd estetyczny przedmiotu umowy, który spoczywa od 24 miesięcy w rękach Zamawiającego.

**Odpowiedź:** a)Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisu wzoru umowy, b)w § 6 ustęp 12 chodzi o odbiór końcowy.

**Pytanie nr 44.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 6 ustęp 13. Uprzejmie prosimy o zdefiniowanie o który odbiór chodzi w tym ustępie? Czy o odbiór końcowy przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:** Tak, chodzi o odbiór końcowy.

**Pytanie nr 45.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 6 ustęp 13 podpunkt 1. Uprzejmie prosimy o usunięcie tego zapisu lub uzupełnienie podpunktu o treść: „ ........... . Ocena utraconej wartości użytkowej technicznej i estetycznej zostanie dokonana przez niezależnego eksperta.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisuwzoru umowy.

**Pytanie nr 46.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 7 ustęp 3. Który z protokołów zdawczo-odbiorczych Zamawiający ma na myśli? Czy protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego czy też protokół zdawczo-odbiorczy odbioru ostatecznego?

**Odpowiedź:** Zamawiającemu chodzi o protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony po odbiorze końcowym.

**Pytanie nr 47.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 9 ustęp 7, 8, 10, 13. Uprzejmie prosimy o usunięcie tych zapisów a w szczególności ustępu 10. Szkody o których mowa w ustępie 10 mogą wynikać i z działalności osób trzecich za których Wykonawca nie może brać odpowiedzialności. Z jednej strony mamy zapewnić dostęp podczas realizacji umowy osobom trzecim, z drugiej strony mamy brać za działanie tych osób odpowiedzialność.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisu umowy.

**Pytanie nr 48.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 9 ustęp 16. Zamawiający napisał:   
„ dostarczenie instrukcji obsługi aparatu w języku polskim lub przetłumaczonej na polski”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na: „ dostarczenie instrukcji obsługi aparatu w języku polskim lub w języku angielskim”? Prośbę swoją motywujemy tym, iż przedmiotem zamówienia część 11 jest produkt wysoce specjalistyczny. Ze względu na specyfikę produktu oraz ze względu na to dla kogo jest on przeznaczony, można z dużym prawdopodobieństwem domniemywać, iż ostateczny użytkownik posługuje się znakomitą znajomością j. angielskiego i dostarczona instrukcja obsługi w języku angielskim nie będzie stanowiła dla niego absolutnie żadnych trudności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisu wzoru umowy.

**Pytanie nr 49.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 16 ustęp 3. Uprzejmie prosimy o usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisuwzoru umowy.

**Pytanie nr 50.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 16 ustęp 5. Uprzejmie prosimy o usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisuwzoru umowy.

**Pytanie nr 51.**

Dotyczy części 11. Dotyczy treści SIWZ, ustęp 3.3 ppkt 3 oraz wzoru umowy,   
§ 11 ustęp 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie czasu gwarancji z 24 do 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisu wzoru umowy.

**Pytanie nr 52.**

Dotyczy części 11. Dotyczy treści SIWZ ustęp 3.3 podpunkt 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis, w którym Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy o czas przerwy w eksploatacji, w momencie przedłużenia naprawy powyżej 21 dni zagwarantowanych we wzorze umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisu SIWZ.

**Pytanie nr 53.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 9 ustęp 2 podpunkt 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia aparatury  z 48 godzin do 72 godzin? Prośbę swoją motywujemy tym, iż standardem naszej firmy jest 72-godzinny czas reakcji serwisu na zgłoszoną wadę, tym samy skrócenie tego czasu spowoduje wzrost kosztu aparatury.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisu wzoru umowy.

**Pytanie nr 54.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 11 ustęp 12 podpunkt 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis, mówiący, iż po wymianie przedmiotu umowy na nowy, bieg gwarancji urządzenia pozostanie bez zmian zgodnie z postanowieniami SIWZ. Tym samym Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu umowy o czas przerwy w eksploatacji, w momencie przedłużenia naprawy powyżej 21 dni zagwarantowanych we wzorze umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisu wzoru umowy.

**Pytanie nr 55.**

Dotyczy części 11. Dotyczy wzoru umowy, § 11 ustęp 13. Czy Zamawiający zgodzi się na zapis, w którym Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w momencie gdy zaistnieje 3-krotna potrzeba jego naprawy. Tym samym okres gwarancji wymienionej aparatury zachowa swój bieg zgodnie z postanowieniami SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu wzoru umowy.

***Rektor UP***

***Prof. dr hab. Marian Wesołowski***