Część 2

Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

.......................................................

nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres Wykonawcy

OPIS MODELU WZORCOWEGO

- DYGESTORIUM II (1200x900x2400mm) –

Poz. nr 3  „Formularz cenowy meble laboratoryjne i warsztatowe”

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkowo farbą epoksydową jako urządzenie wolnostojące samonośne, z możliwością łatwego przesuwania w celu konserwacji lub naprawy (np. kółka). | TAK |
| 2 | Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone płytami na bazie żywicy fenolowej o grubości nie mniejszej niż 5 mm ze spolimeryzowaną powierzchnią EBC | TAK |
| 3 | Na ścianach: tylnej oraz bocznych maksymalnie po jednej spoinie technologicznej. | TAK |
|  | Ściana tylna dygestorium wykonana, jako podwieszana, z możliwością demontażu w celach konserwacji lub naprawy. Wymiary ściany muszą być tak dobrane by między blatem a dolną krawędzią ściany powstała szczelina wentylacyjna o wysokości minimum 170mm, a maksimum 200mm. | TAK |
| 4 | W ścianie tylnej w dolnej części otwór wentylacyjny | TAK |
| 5 | Blat i zlewik wykonane z litej ceramiki technicznej. | TAK |
| 6 | Blat ceramiczny o grubości minimum 33 mm +/- 2 mm z podniesionym litym obrzeżem ceramicznym. Podniesione obrzeże ceramiczne musi utrzymywać na powierzchni od 6-8 l/m2. Przednia krawędź blatu musi być w kształcie aerodynamicznym. | TAK |
| 7 | Wymagany kolor blatu: szaro niebieski. | TAK |
| 8 | W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiary w mm). | TAK |
| 9 | Zlewik ceramiczny podklejany pod blat, a otwór w blacie glazurowany. | TAK |
| 10 | W części sufitowej muszą być wbudowane: oświetlenie oraz otwór wentylacyjny z regulowaną przesłoną szczeliny. | TAK |
| 11 | Okno przednie musi być wykonane ze szkła bezpiecznego laminowanego osadzonego w ramie aluminiowej. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać lekki przesuw okna w pionie zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2. Elementy zawieszenia okna muszą być poza komorą roboczą. Zawieszenie musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem okna. UWAGA: Nie dopuszcza się szkła hartowanego. | TAK |
| 12 | Okno musi posiadać ogranicznik uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okna powyżej wysokości bezpiecznej (zgodnie z normą europejską PN–EN 14175–2). Przesunięcie okna powyżej wysokości bezpiecznej musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną. | TAK |
| 13 | Dolna krawędź okna oraz zewnętrzna obudowa otworu okiennego komory, muszą mieć kształty opływowe (aerodynamiczne). Konstrukcja obudowy musi być wykonana z anodowanych profili aluminiowych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania. | TAK |
| 14 | Dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza osadzony w króćcu wylotowym. Czujnik musi uruchamiać sygnalizację optyczną i akustyczną w momencie braku lub spadku wydajności wentylacji komory roboczej poniżej dopuszczalnej minimalnej wielkości przepływu powietrza przez dygestorium. | TAK |
| 15 | Sygnalizacja optyczna musi być umieszczona w panelu poziomym na wysokości górnej krawędzi okna przedniego, ustawionego w pozycji zamkniętej. | TAK |
| 16 | Zawory wodne, gazowe oraz gniazda elektryczne muszą być zamontowane pod blatem, w panelu dzielonym. Każda część panela musi być niezależnie demontowalna w celu łatwej obsługi serwisowej lub naprawy elementów układów technicznych tam zamontowanych. | TAK |
| 17 | Korpusy zaworów muszą być mosiężne. | TAK |
| 18 | Wylewki wodne oraz gazowe muszą być umieszczone w ścianie tylnej komory dygestorium i muszą być pokryte powłoką chemoodporną poliestrową, natomiast grubości ścianek musi wynosić minimum 1,5 mm. | TAK |
| 19 | Dygestorium musi być przystosowane do zasilania elektrycznego 230V 50Hz a gniazda elektryczne muszą posiadać minimalny poziom zabezpieczenia IP 44 | TAK |
| 20 | Szafki podblatowe wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150mm a maksimum 180mm od podłogi. | TAK |
| 21 | Szafki muszą być wentylowane (podłączone bezpośrednio do kanału wentylacyjnego dygestorium). | TAK |
| 22 | Wnętrze szafki oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1mm. | TAK |
| 23 | Zawiasy w szafkach podblatowych muszą być chemoodporne. Dopuszcza się ich wykonane ze stali kwasoodpornej bądź z anodowanego aluminium. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zawiasów wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK |
| 24 | Szafki wyposażone w zamki patentowe. | TAK |
| 25 | Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), wykonane z płyty wiórowej o grubości 10÷18mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej. Krawędzie boczne płyty oklejone PCV o grubości minimum 1 mm. | TAK |
| 26 | Ściany boczne nie mogą być konstrukcją wsporczą dygestorium. | TAK |
| 27 | Szerokość komory roboczej dygestorium wynosi minimum: - 1100mm | TAK |
| 28 | Objętość komory roboczej musi wynosić 0,90m3 ±5% | TAK |
| 29 | Powierzchnia całkowita blatu musi wynosić: – 0,80m2 ±5% | TAK |
| 30 | Dopuszczalna odchyłka od wymiarów gabarytowych dygestoriów – ±2%. | TAK |
| 31 | Dygestorium musi być wyposażone w media: 1x woda, 1x gaz palny, 2x gniazdo 230V. | TAK |

....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy