Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: System tomografii komputerowej 16 rzędowej wraz z wyposażeniem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-53

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33115000-9 – Urządzenia do tomografii

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| L.p. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne/ wartości graniczne | Wartość oferowana | Punktacja |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| A. WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Urządzenie umożliwiające jednoczesną akwizycję min.16 submilimetrowych warstw w czasie jednego pełnego obrotu lampy wokół pacjenta | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji minimum 16 najszerszych możliwych do uzyskania warstw | ≥ 24 [mm] TAK/podać |  | Największa wartość 20 pkt Najmniejsza 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 3 | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji minimum 16 warstw submilimetrowych. | ≥12 [mm] TAK/podać |  | Największa wartość 20 pkt Najmniejsza 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 4 | Urządzenie nowe, nieregenerowane, niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014r. | TAK |  | Bez oceny |
| 5 | Dwa niezależne rodzaje konsoli o rozdzielonych bazach danych obrazowych: - jedna konsola operatorska, - jedna konsola lekarska, | TAK |  | Bez oceny |
| B. GANTRY i STÓŁ |
| 6 | Średnica otworu gantry | ≥ 70 cm TAK/podać |  | Bez oceny |
| 7 | Kąt pochylania gantry | ≥ ± 30º TAK/podać |  | Bez oceny |
| 8 | Możliwość sterowania pochylania gantry: - z obu stron gantry, - z konsoli w sterowni, - automatycznie z programu badania | TAK |  | Bez oceny |
| 9 | Wskaźnik zatrzymania oddechu oraz możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań. | TAK |  | Bez oceny |
| 10 | Odległość pomiędzy ogniskiem lampy i detektorem [mm] | TAK/podać |  | Największa wartość 10 pkt Najmniejsza 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 11 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm, nie mniejsze niż 200 kg. | TAK |  | Bez oceny |
| 12 | Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - podpórka pod kolana, pasy unieruchamiające podpórka pod głowę i ręce | TAK |  | Bez oceny |
| C. GENERATOR I LAMPA RTG |
| 13 | Maksymalna moc generatora [kW], rozumiana jako iloczyn napięcia [kv] i prądu anody lampy [A] możliwych do jednoczesnego zaprogramowania w protokole klinicznym przez użytkownika | ≥ 50 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 14 | Zakres napięć anody, rozumiany jako różnica pomiędzy oferowanym maksymalnym i minimalnym napięciem, możliwych do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≥ 50 TAK/Podać ze skokiem |  | Największa wartość 10 pkt Najmniejsza 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 15 | Maksymalne natężenie prądu anodowego możliwe do zastosowania w protokołach badań [mA] | ≥ 415 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 16 | Modulacja natężenia prądu anodowego w czasie rzeczywistym, w osiach x,y,z. | TAK |  | Bez oceny |
| 17 | Pojemność cieplna anody lampy RTG [MHU] | ≥ 5 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 18 | Tempo chłodzenia anody [kHU/min] | ≥ 810 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 19 | Liczba ognisk lampy RTG | ≥ 2 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 20 | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  | Bez oceny |
| 21 | Pole powierzchni małego ogniska lampy [mm²] | Podać |  | Bez oceny |
| 22 | Pole powierzchni dużego ogniska lampy [mm²] | Podać |  | Bez oceny |
| D. DETEKTORY |
| 23 | Detektory typu stałego | TAK |  | Bez oceny |
| 24 | Submilimetrowa wartość kolimacji przy akwizycji danych, w odniesieniu do izocentrum, dla trybu skanowania spiralnego min. szesnastowarstwowego [mm]. | ≤ 0,75 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 25 | Ilość aktywnych elementów lub kanałów pomiarowych detektora (dla pojedynczej projekcji w obrocie do 90º), aktywnych w trakcie gromadzenia danych, dla pojedynczego rzędu detektora. | ≥ 672 TAK/podać |  | Bez oceny |
| E. SYSTEM SKANOWANIA |
| 26 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa RTG - detektor [s] | ≤ 0,5 TAK/podać |  | Najmniejsza wartość 20 pkt Największa 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 27 | Liczba dostępnych grubości warstw po rekonstrukcji [N] | min. 6 /podać dla jakich wartości w mm/ |  | Bez oceny |
| 28 | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm] | ≥ 150 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 29 | Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s] | ≥ 100 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 31 | Zakres zmienności współczynnika pitch przy akwizycji min. 16 warstw. | Podać |  | Największy zakres 10 pkt Najmniejszy zakres - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 32 | Długość skanu topograficznego [cm] | ≥ 150 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 33 | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 34 | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 512x512 TAK/podać |  | Największa wartość 20 pkt Najmniejsza 0 pkt |
| 35 | Matryca prezentacyjna | 1024x1024 |  | Bez oceny |
| 36 | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm, dla cut-off | ≥ 15 lp/cm TAK/podać |  | Bez oceny |
| 37 | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥110kV i grubości warstwy 10 mm | ≤ 4 mm TAK/podać |  | Najmniejsza wartość 20 pkt Największa 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 38 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. | ≥ 20 obrazów/s TAK/podać |  | Największa wartość 20 pkt Najmniejsza 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 39 | System redukcji dawki promieniowania podnoszący równocześnie jakość obrazowania | TAK/NIE, podać nazwę |  | TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
| F. KONSOLA OPERATORSKA |
| 40 | Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna | TAK |  | Bez oceny |
| 41 | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 19 " TAK/podać |  | Bez oceny |
| 42 | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 250000 TAK/podać |  | Bez oceny |
| 43 | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
| 44 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | TAK |  | Bez oceny |
| G. OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI OPERATORSKIEJ |
| 45 | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
| 46 | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
| 47 | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | Bez oceny |
| 48 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez oceny |
| 49 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | TAK |  | Bez oceny |
| 50 | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | TAK |  | Bez oceny |
| 51 | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK |  | Bez oceny |
| 52 | Automatyczne lub ręczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym. | TAK |  | Bez oceny |
| 53 | Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych | TAK |  | Bez oceny |
| H. KONSOLA LEKARSKA |
| 54 | Stanowisko diagnostyczne - konsola lekarska – dwumonitorowe. | TAK |  | Bez oceny |
| 55 | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19 " | TAK |  | Bez oceny |
| 56 | Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x 512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów | ≥ 250000 TAK/podać |  | Bez oceny |
| I. OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI LEKARSKIEJ |
| 57 | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | TAK |  | Bez oceny |
| 58 | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
| 59 | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
| 60 | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
| 61 | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | Bez oceny |
| 62 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | TAK |  | Bez oceny |
| 63 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez oceny |
| 64 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. | TAK |  | Bez oceny |
| 65 | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz automatyczny pomiar stenozy. | TAK |  | Bez oceny |
| 66 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | TAK |  | Bez oceny |
| 67 | Specjalistyczne oprogramowanie do planowania wprowadzania stentu w celu chirurgicznej korekcji tętniaków, zwężeń naczyń | TAK |  | Bez oceny |
| 68 | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji guzów mózgu diagnostyki udarów mózgu wraz z automatycznym wyznaczaniem oraz prezentacją kolorowych map perfuzyjnych, dla min. CBV, CBF, MTT | TAK |  | Bez oceny |
| 69 | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji guzów mózgu umożliwiające automatycznie tworzenie dwubarwnych map sumacyjnych (w celu szybkiego rozróżnienia trwale i odwracalnie uszkodzonej tkanki mózgowej) | TAK |  | Bez oceny |
| 70 | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji w obrębie nowotworowych zmian ogniskowych w organach miąższowych (wątrobie, śledzionie, trzustce, nerkach), guzach nowotworowych i węzłach chłonnych | TAK |  | Bez oceny |
| 71 | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych z możliwością zapamiętywania położenia zmian, do oceny dynamiki wielkości zmian | TAK |  | Bez oceny |
| 72 | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. | TAK |  | Bez oceny |
| 73 | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające wirtualną dysekcję jelita grubego – tzw. Filet View. Możliwość rozwinięcia wzdłuż linii środkowej i wyświetlenia części okrężnicy w celu wizualizacji wszystkich trzech powierzchni fałdów. | TAK |  | Bez oceny |
| 74 | Tworzenie sprawozdań w celu wydruku na papierze wyników klinicznych ze stacji lekarskiej, włączając wyświetlanie obrazów kluczowych i ramek wyników. Sprawozdanie dostępne dla rozpowszechnienia zwykłego na papierze lub elektronicznego do lekarzy kierujących, pacjentów lub zapisów lekarskich. Każde sprawozdanie nadaje się do edycji; istnieje możliwość łatwego tworzenia nowych domyślnych szablonów oraz włączenia ich do konfiguracji systemu. Sprawozdanie do zapisu, jako plik PDF w celu transmisji cyfrowej lub do wydruku na papierze. | TAK |  | Bez oceny |
| 75 | Oprogramowania obydwu konsol (operatorskiej i lekarskiej) pochodzące od tego samego producenta | TAK |  | Bez oceny |
| J. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 76 | Instrukcja obsługi aparatu TK w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej dostarczona wraz z urządzeniem na etapie dostawy. | TAK |  | Bez oceny |
| 77 | Moc podłączeniowa [kVA] | Podać |  | Bez oceny |
| 78 | Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] | Podać |  | Bez oceny |
| 79 | Zakres temperatur pracy systemu [stopnie] | Podać |  | Bez oceny |
| 80 | Minimalna powierzchnia wymagana do instalacji systemu [m2] | Podać |  | Bez oceny |
| K. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 81 | UPS do podtrzymania zasilania każdego stanowiska roboczego (min. 3 minuty). | TAK |  | Bez oceny |
| 82 | Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania. | TAK |  | Bez oceny |
| 83 | Automatyczny specjalistyczny, jednoglowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego. | TAK |  | Bez oceny |

| L. SZKOLENIA |
| --- |
| 84 | Przeprowadzenie po instalacji aparatu szkoleń związanych z jego funkcjonowaniem. | TAK |  | Bez oceny |
| M. GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |
| 85 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia min. 12 miesięcy wraz z niezbędnymi przeglądami technicznymi zalecanymi przez producenta | TAK |  | Bez oceny |
| 86 | Min. 10 - letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania umowy sprzedaży na cały system TK i aparaty zaoferowane w zestawie | TAK |  | Bez oceny |
| 87 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 24 h | TAK |  | Bez oceny |
| 88 | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia | TAK |  | Bez oceny |
| 89 | Bieżąca aktualizacja oprogramowania zainstalowanego sprzętu w pracowni tomografii komputerowej w okresie trwania gwarancji | TAK |  | Bez oceny |
| 90 | Zdalna diagnostyka przez modem serwisowy | TAK |  | Bez oceny |
| 91 | Wykonawca gwarantuje stałość cen kluczowych podzespołów systemu z wymianą – lampa, detektor | TAK |  | Bez oceny |
| DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |
| 92 | Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem pomieszczenia, w którym będzie ustawione urządzenie. Wykonawca uwzględni jego dostosowanie do potrzeb oferowanego urządzenia na własny koszt z zachowaniem pełnej funkcjonalności urządzenia. Po dostosowaniu pomieszczenia i podłączeniu urządzenia Wykonawca ma obowiązek uruchomić urządzenie będące przedmiotem zamówienia. | TAK |  | Bez oceny |
| Wyposażenie pomieszczenia przygotowawczego dla zwierząt przed badaniem tomograficznym |
| Aparat do znieczulenia ogólnego jezdny |
|  | Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | masa (kg) | podać |  |  |
|  | wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (cm) | podać |  |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) na tylnej ścianie aparatu z indywidualnymi automatycznymi bezpiecznikami. Minimum 1 gniazdo z bezpiecznikiem automatycznym 2 A. | TAK |  |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |  |
|  | minimum dwa koła blokowane | TAK |  |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia | TAK |  |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość awaryjnego zasilanie gazowego z butli (N2O, O2), Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i N2O na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |  |
|  | Wbudowany reduktor do butli O2 i N2O | TAK |  |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie wentylatora | TAK |  |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami – przepływ świeżych gazów poniżej 200 ml/min. | TAK |  |  |
|  | awaryjny zapasowy mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu minimum do 10l/min. | TAK |  |  |
|  | przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z przepływem tlenu minimum do 10l/min. | TAK |  |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Mieszalnik sterowany elektronicznie. Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |  |
|  | Układ oddechowy | TAK |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3, 0 L. Układ kompaktowy wbudowany niewystający poza rzut podstawy aparatu. | TAK |  |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności min. 35 l/min. | TAK |  |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,3 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |  |
|  | Respirator anestetyczny | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni dwustanowej | TAK |  |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | TAK |  |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | TAK |  |  |
|  | zakres PEEP minimum : wyłączony i od 4 do 25 cm H2O | TAK |  |  |
|  | Regulacje | TAK |  |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 8 | TAK |  |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml wentylacja objętościowa | TAK |  |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml wentylacja ciśnieniowa ( regulacja ciśnieniem) | TAK |  |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |  |
|  | regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK |  |  |
|  | Alarmy | TAK |  |  |
|  | niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami | TAK |  |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
|  | alarm Apnea | TAK |  |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE | TAK |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |  |
|  | pomiar częstości oddechowej f | TAK |  |  |
|  | ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | ciśnienia Plateau | TAK |  |  |
|  | ciśnienia średniego | TAK |  |  |
|  | ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
|  | częstość oddychania | TAK |  |  |
|  | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania | TAK |  |  |
|  | pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC | TAK |  |  |
|  | elektroniczny manometr ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora | TAK |  |  |
|  | Prezentacja graficzna | TAK |  |  |
|  | ekran kolorowy wbudowany do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 12”. Rozdzielczość minimum 800x600 pikseli. | TAK |  |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla, CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia | TAK |  |  |
|  | obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia | TAK |  |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |  |
|  | prezentacja trendów parametrów mierzonych min. 16 godz. | TAK |  |  |
|  | PAROWNIK | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec. | TAK |  |  |
|  | parownik sevofluranu z łącznikiem do nalewania środka , parownik izofluranu z łącznikiem do nalewania środka | TAK |  |  |
|  | Inne | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar metabolizmu z modułu pomiarowego sterowanego z aparatu do znieczulenia umożliwiająca : pomiar zużycia tlenu (VO2) i wytwarzania dwutlenku węgla (VCO2), pomiar wydatku energetycznego (EE) i wskaźnika oddechowego (RQ), wyświetlanie sygnału na ekranie aparatu do znieczulenia . | TAK |  |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim, polskojęzyczne oprogramowanie aparatu | TAK |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |  |
| Respirator stacjonarny |  | TAK |
|  | Parametry ogólne | TAK |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |  |
|  | Respirator na wózku jezdnym | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamocowania ekranu sterującego niezależnie od modułu pneumatycznego | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |  |
|  | Wentylacja wymuszona CMV, CMV/Assist | TAK |  |  |
|  | Wentylacja synchroniczna SIMV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem PSV | TAK |  |  |
|  | PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Typy oddechu | TAK |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie wstępnych parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi | TAK |  |  |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP, wsparcie ciśnieniowe na obu poziomach ciśnień | TAK |  |  |
|  | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | TAK |  |  |
|  | Oddech typu PCV (Ciśnieniowo Kontrolowany) | TAK |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PCV-VG) | TAK |  |  |
|  | Wentylacja z uwolnieniem ciśnienia typu APRV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK |  |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej | TAK |  |  |
|  | Parametry Regulowane | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów minimum 5- 120 1/min (podać) | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1800 ml (podać) | TAK |  |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 95 cmH2O (podać) | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 60 cmH2O (podać) | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 1 do 50 cmH2O (podać) | TAK |  |  |
|  | Regulowany czas wdechu przy VCV od minimum od 0,3 do 12,0 sek. (podać) | TAK |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) | TAK |  |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 1 l/min –8 L/min (podać) | TAK |  |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość ciśnieniowa: minimalny zakres czułości triggera: -1 cm H2O do – 10 cm H2O | TAK |  |  |
|  | Regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | TAK |  |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min | TAK |  |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5-50% szczytowego przepływu wdechowego | TAK |  |  |
|  | Parametry wentylacji | TAK |  |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | TAK |  |  |
|  | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie zaklinowania P0,1 | TAK |  |  |
|  | Pomiar NIF | TAK |  |  |
|  | Podatność i opór | TAK |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł z do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego. Moduł realizujący pomiar tlenu za pomocą czujnika elektronicznego nie podlegającego okresowej wymianie. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja graficzna | TAK |  |  |
|  | Możliwość prezentacji na pojedynczym, kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora minimum 3 krzywych oddechowych jednocześnie: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o manewr automatycznego wyznaczanie krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykowe | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora: trendów mierzonych parametrów – co najmniej 250 godzinnych | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja trendów i krzywych dynamicznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji układu ekranu respiratora przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Alarmy | TAK |  |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | TAK |  |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej VT | TAK |  |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów –tachypnea | TAK |  |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku, lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | TAK |  |  |
|  | Inne wymagania | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów (opisać) | TAK |  |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu lub na żądanie operatora | TAK |  |  |
|  | Nebulizator do wziewnego podawania leków z możliwością ustawiania parametrów nebulizacji na monitorze respiratora | TAK |  |  |
|  | Pomiar O2 za pomocą elektronicznego, nie zużywającego się czujnika tlenowego, nie wymagającego okresowej wymiany | TAK |  |  |
|  | Wielorazowy układ oddechowy do współpracy z jednorazowymi filtrami/nawilżaczami HME – 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |  |
|  | Skrócona Instrukcja Obsługi na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| System podgrzewania pacjenta |
|  | Promiennik podczerwieni 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Parametry ogólne: Promiennik 3 palnikowy Moc do 500 w Wymiary 70/34/15cm +5 cm Lampy osłonięte siatką | TAK |  |  |
|  | Mata grzewcza 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Parametry ogólne: Wymiary 30/35 cm +5 cm Regulator temperatury | TAK |  |  |
| Worki Ambu |
|  | Worki resuscytacyjne dla zwierząt o wadze: < 7 kg +1 7 - 30 kg +1 > 30 kg. +1 Wraz z maskami anestezjologicznymi dla zwierząt w 6 rozmiarach | TAK |  |  |
| Laryngoskop weterynaryjny |
|  | Parametry ogólne: Zasilanie bateryjne. Co najmniej cztery łyżki o rożnej długości. | TAK |  |  |
| Chłodziarko zamrażarka |
|  | Wymiary 180/60/60 cm +20 cm | TAK |  |  |
|  | Klasa energetyczna co najmniej A+ | TAK |  |  |
|  | Pojemność chłodziarki nie mniej niż 190 l | TAK |  |  |
|  | Pojemnośc zamrażarki nie mniej niż 55 l | TAK |  |  |
| Ssak elektryczny |
|  | Pompa próżniowa membranowa, bezolejowa | TAK |  |  |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym | TAK |  |  |
|  | Poziom podciśnienia maksymalny min. 92 kPa -0,092 MPa | TAK |  |  |
|  | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu typu iglicowego. | TAK |  |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego – opcja do dalszej rozbudowy | TAK |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny hydrofobowy mocowany na wężu ssącym. | TAK |  |  |
|  | Zbiorniki z poliwęglanu o pojemności 2 litry – 2 sztuki przystosowane do wkładów jednorazowych. Pokrywy butli wykonane z metalu | TAK |  |  |
|  | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 m | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |  |
|  | Zbiorniki przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. 121C | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |  |
|  | Maksymalna waga ssak po zdjęciu z wózka do 11 kg | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody – opcja do dalszej rozbudowy | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 1 litrowe, 4 litrowe i 5 litrowe – opcja do zamówienia po dostawi urządzenia | TAK |  |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę | TAK |  |  |
|  | Głośność do 45dB | TAK |  |  |
| Kostkarka do lodu |
|  | Wydajność na dobę nie mnij niż 21 kg/24h | TAK |  |  |
|  | Stałe podłączenie do wody | TAK |  |  |
|  | Zasobnik na lód o izolowanych ściankach | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |  |
| Zestaw rurek intubacyjnych 3 zestawy |
|  | Rurki intubacyjne nisko ciśnieniowe w rozmiarach do 2 mm do 10 mm ze skopiem rozmiaru 0.5 mm łącznie 17 rozmiarów | TAK |  |  |
|  | Wykonane z termoplastycznego PCV | TAK |  |  |
|  | Mankiety o dużej objętości | TAK |  |  |
|  | Linia rtg na całej długości rurki | TAK |  |  |
|  | Przeźroczyste | TAK |  |  |
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń centralnych 20 szt |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy. Elementy zestawu: 1. kateter 4F długośći 15 cm, 2. igła 19G, 3. prowadnik typu J, 0,027”, 48 cm, 4. rozszerzacz (dilatator) 5F, 5. skalpel, 6. strzykawka 5 ml. | TAK |  |  |
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń centralnych 20 szt |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy. Elementy zestawu: 1. kateter 3F długośći 10 cm, 2. igła 20G, 3. prowadnik typu J, 0,022”, 40 cm, 4. rozszerzacz (dilatator) 4F, 5. skalpel, 6. strzykawka 5 ml. | TAK |  |  |
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń centralnych 15 szt |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy. Elementy zestawu: 1. kateter 6F długośći 20 cm, 2. igła 18G, 3. prowadnik typu J, 0,038”, 60 cm, 4. rozszerzacz (dilatator) 7F, 5. skalpel, 6. strzykawka 5 ml. | TAK |  |  |
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń centralnych 15szt |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy. Elementy zestawu: 1. kateter 5F długośći 15 cm, 2. igła 19G, 3. prowadnik typu J, 0,022”, 48 cm, 4. rozszerzacz (dilatator) 6F, 5. skalpel, 6. strzykawka 5 ml. | TAK |  |  |
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń centralnych 20szt |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy. Elementy zestawu: 1. kateter 6F długośći 20 cm, 2. igła 19G, 3. prowadnik typu J, 0,027”, 60 cm, 4. rozszerzacz (dilatator) 7F, 5. skalpel, 6. strzykawka 10 ml. | TAK |  |  |
|  | Sterylny koreczek do zamykania systemów Luer Lock typu combi damsko-męski 500szt | TAK |  |  |

1.Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Wymagane parametry techniczne/ wartości graniczne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2.W przypadku parametru ocenianego, niepunktowanego – gdy odpowiedź może

brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. 
3. Za zaoferowanie urządzenia o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następujących reguł:

a) gdy wymagana jest jak najmniejsza wartość:

PKT 1 = MaxLP *

b) gdy wymagana jest jak największa wartość:

PKT 2 = MaxLP *

PKT – liczba punktów za dany parametr

MaxLP – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za dany parametr (podana w kolumnie „Punktacja”)

WO – wartość parametru zaoferowana przez Wykonawcę

WMin – minimalna wartość podana w rozpatrywanych, nieodrzuconych ofertach

WMax – maksymalna wartość podana w rozpatrywanych, nieodrzuconych ofertach

...............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy