Lublin, dn. 15.05.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 12 miesięcznego okresu gwarancji dla zestawu do elektroforezy pulsacyjnej oraz aparatów do real-time PCR z funkcją HRM? Przedłużenie okresu gwarancji o każdy kolejny rok wiąże się z około 20% wzrostem ceny oferowanych urządzeń.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie co najmniej 12 miesięcznego okresu gwarancji dla zestawu do elektroforezy pulsacyjnej oraz aparatów do real-time PCR z funkcją HRM .

Dotyczy SIWZ:

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zakresu zamówienia pozycji 12, czyli Zamrażarki do głębokiego mrożenia 7 szt. do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji spośród pozostałych pozwoli uzyskać Zamawiającemu korzystniejszą cenowo ofertę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Naczynie Dewara do przechowywania prób

- Czy Zamawiający dopuści dewar o statycznej szybkości parowania wynoszącej 0,3 l/24 godz.?  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, dopuszczamy. Wartość graniczna to 0,3 l/24 h pod warunkiem zachowania parametru czasu statycznego przechowywania na poziomie minimum 130 dni.

- Czy Zamawiający dopuści dewar o wysokości całkowitej zbiornika 73,5 cm oraz średnicy 46,7 cm z zachowaniem wymaganej pojemności? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści dewar o wadze pustego zbiornika 25 kg oraz o wadze  napełnionego zbiornika 57 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ. Masa pustego zbiornika byłaby o co najmniej 25% większa niż zakładano.

Łaźnia wodna 4szt.

- Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o zakresie temperatury od +5ºC powyżej 	temperatury otoczenia do +105ºC?  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ. W przypadku pracy w gorące dni lata najniższa możliwa temperatura osiągana przez łaźnię to 35-37oC – nie do zaakceptowania.

- Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z pokrywą dwuspadową   wykonaną ze stali 	nierdzewnej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ. Pokrywa musi być transparentna aby operator miał wygodną i szybką wizualną kontrolę inkubowanych prób. Dostępne są na rynku pokrywy transparentne i umożliwiające stosowanie 100oC.

- Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o mocy grzewczej 1800W?  Jeśli nie, proszę o 	wyjaśnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ. Moc grzewcza to kluczowy parametr dla wygodnej i szybkiej pracy urządzenia – musi umożliwiać maksymalnie szybką zmianę i stabilizację nowoustawionej temperatury.

Łaźnia wodna 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o zakresie temperatury od +5ºC powyżej 	temperatury otoczenia do +105ºC?  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ. W przypadku pracy w gorące dni lata najniższa możliwa temperatura osiągana przez łaźnię to 35-37oC – nie do zaakceptowania.

- Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o pojemności 13 l oraz wymiarach komory 	33x30x15 cm (szer.x dł.x gł.)?  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z pokrywą dwuspadową wykonaną ze stali 	nierdzewnej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp.. Nie, jak w SIWZ. Pokrywa musi być transparentna aby operator miał wygodną i szybką wizualną kontrolę inkubowanych prób. Dostępne są na rynku pokrywy transparentne i umożliwiające stosowanie 100oC.

- Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o mocy grzewczej 1200W?  Jeśli nie, proszę o 	wyjaśnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ. Odp. jak na pytanie 8. Zakładając nawet tą samą sprawność urządzeń czas przy zmianie nastawy temperatury wydłużyłby się prawie 2 razy.

Zamrażarka do głębokiego mrożenia 7 szt.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości zewnętrznej  199,1 cm z zachowaniu pozostałych wymiarów oraz pojemności? Jeśli wymiary podane w specyfikacji spowodowane są ograniczeniami architektonicznymi, możemy Zamawiającemu przedstawić sposób wniesienia 	urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, dopuszczamy, niemniej wymiar 199,1 cm wraz z kółkami/nóżkami jest absolutnie maksymalny.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm? Dzięki zastosowaniu systemu ultracienkich paneli próżniowych w połączeniu z pianką PU izolacja oferuje takie  same parametry jak wymagane przez Zamawiającego a technologia ta pozwala na lepsze utrzymywanie temperatury wewnątrz zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, dopuszczamy, izolacja wraz z warstwą próżniową nie mniej niż 80mm.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w cyfrowy, graficzny wyświetlacz temperatury i alarmów LCD znajdujący się na wysokości oczu (150-170 cm) oraz z programatorem zabezpieczonym hasłem? Zastosowanie tego typu 	wyświetlacza pozwala na bardziej czytelną i prostszą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.

Odp. Tak, dopuszczamy, pod warunkiem, że LCD jest podświetlany a cyfry wyświetlanej wartości temperatury są nie niższe niż 10-15mm i nie cieńsze niż 1.5-2mm.

Stanowi taką różnicę, że wyświetlane wartości diodami LED, w przeciwieństwie do LCD, są widoczne kilku/kilkunastu metrów - w przypadku zamrażarek/suszarek/cieplarek ważna cecha dla jakości obsługi i kontroli parametrów.

Cieplarka mikrobiologiczna 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 160 l? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ, podany zakres dopuszczalnej objętości jest wystarczająco szeroki. Zamawiający ma ograniczoną przestrzeń laboratoryjną.

- Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z komorą wykonaną ze stali nierdzewnej  z półkami ze stali nierdzewnej ale z możliwością instalacji dodatkowych 8 półek? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, dopuszczamy, chociaż przy inkubacji w szalkach Petri’ego kluczowa jest powierzchnia. Minimalna możliwa ilość półek to 12.

- Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z możliwością sterowania wentylatorem w zakresie 60- 100%? Możliwość ustawienia szybkości wentylatora poniżej 50% jest niekorzystne przy wymuszonym obiegu powietrza z powodu pogorszenia rozkładu temperatury wewnątrz komory. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ. Cieplarka może być używana także w trybie bliskim konwekcji naturalnej (eliminacja tzw. wysychania szalek Petri’ego). Stwierdzenie oferenta sugeruje, że cieplarki z konwekcją naturalną nie mają racji bytu ponieważ „nie trzymają temperatury” – doświadczenia zamawiającego są inne.

- Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o mocy 1000W? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp.. Nie, jak w SIWZ. Chodzi o koszty eksploatacji, cieplarki używane są zwykle w jednej temperaturze 37oC, temperatura zmieniana jest rzadko, maksymalny czas nagrzewania do 37oC podany w SIWZ jest absolutnie wystarczający.

Inkubator CO2  3 szt.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności komory 190 litrów? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp. Tak, dopuszczamy, dalej obowiązuje warunek „wysokość < 85cm (pod stół)”

- Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem temperatury pracy od +5°C powyżej temp. otoczenia do +60°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, dopuszczamy, różnica między RT+4oC a RT+5oC jest nieznaczna.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w zbiornik o pojemności 1,5 l wykonany ze stali nierdzewnej ale bez wyposażenia w niezależne ogrzewanie termoelektryczne? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ. Zastosowanie zbiornika o pojemności 1,5 l powoduje konieczność znacznie częstszego uzupełniania wody w trakcie hodowli, szczególnie przy objętości inkubatora 190 l – nie do zaakceptowania. Brak niezależnego ogrzewania zbiornika oznaczałoby, że parametr wilgotności względnej RH% byłby funkcją temperatury w komorze – niezgodnie ze „sztuką” i nie do zaakceptowania.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator o mocy 380W? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Zamrażarka do głębokiego mrożenia

- Czy Zamawiający zgodzi się, na zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 730 x 854 x 1980  mm (szer x gł x wys)  ? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odp. Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający zgodzi się, na zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 1015x900x1985 mm (szer x gł x wys)  ? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ. Wymiary muszą umożliwiać swobodny transport przez otwory drzwiowe. Ponadto, ze względu na ograniczoną przestrzeń laboratoryjną szerokość nie powinna przekraczać 80cm.

- Czy Zamawiający zgodzi się, na zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 970x960x1840   mm (szer x gł x wys)  ? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

Odp. Nie, jak w SIWZ. Wymiary muszą umożliwiać swobodny transport przez otwory drzwiowe. Ponadto, ze względu na ograniczoną przestrzeń laboratoryjną szerokość nie powinna przekraczać 80cm.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę z 4 sekcjami wewnętrznymi?

Odp. Nie, jak w SIWZ. Nasze doświadczenie wskazuję, że optymalna objętość sekcji to ok. 80-90 l. Część sekcji będzie eksploatowana bez systemu statywów z pudełkami - większe sekcję byłyby więc marnotrawstwem przestrzeni chłodniczej.

- Czy Zamawiający zgodzi się, na zamrażarkę z izolacją V.I.P wykorzystującą panele próżniowe? Dzięki takiemu rozwiazaniu mamy skuteczniejszą izolację przy grubości zaledwie 80 mm -  jest to parametr korzystniejszy dla zamawiającego.

Odp. Tak, chociaż izolacja V.I.P. nie może być mniejsza niż 80mm.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę zamykaną na klucz bez wyjmowanej wkładki? Jest to parametr niewpływający na pracę zamrażarki, a w razie awarii zamek może być wymieniony przez serwis co daje większe bezpieczeństwo dla chronionych w niej próbek.

Odp. Nie, jak w SIWZ. Wyciągana wkładka to dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wyświetlaczem LCD umieszczonym na wysokości ok.120cm co daje większą swobodę ustawiania parametrów osobom niższym?

Odp. Nie, jak w SIWZ. Względy ergonomiczne i wygoda obsługi przy programowaniu urządzenia, odczycie parametrów i komunikatów urządzenia - wysokość 120cm odpowiada odległości od podłogi do łokci osoby o przeciętnym wzroście.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z ekranem dotykowym TFT ?

Odp. Tak, dopuszczamy pod warunkiem, że ekran jest podświetlany a cyfry wyświetlanej temperatury duże, czytelne i widoczne z odległości kilku metrów - nie niższe niż 10-15mm, i o grubości nie mniejszej niż 1.5-2mm.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o średnim zużyciu mocy 570 W ?

Odp. Tak, dopuszczamy lecz nieprzekraczalna wartość to 570W czyli zużycie dobowe 13,68kWh.

- Czy Zamawiający zgodzi się na oferowanie zamrażarki bez podawania zużycia mocy? Jest to parametr którego nie podaje większość producentów co znacznie ogranicza możliwość złożenia oferty.

Odp. Nie, jak w SIWZ. Maksymalny pobór mocy jak i zużycie dobowe energii podawane jest przez większość producentów, jeżeli nie w materiałach reklamowych to np. szczegółowo w instrukcji obsługi urządzeń.

Cieplarka z przepływem CO2

- Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o wysokości 89,6 cm czyli tylko 4,6 cm wyższą?

Odp. Nie, jak w SIWZ. Odległość od dolnej krawędzi blatu stołu laboratoryjnego to 86cm. Większa wysokość inkubatora uniemożliwi umieszczenie inkubatora pod stołem laboratoryjnym.

- Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 188L co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?

Odp. Tak, dopuszczamy pod warunkiem spełnienia warunku maksymalnych gabarytów urządzenia.

- Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o jednorodności temp. +/- 0,3C co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?

Odp. Tak. Wyspecyfikowane w SIWZ parametry są parametrami granicznymi, tutaj podana jednolitość temperaturowa jest parametrem maksymalnym. Jest oczywiste, że jednolitość temperatury ±0,3oC jest parametrem lepszym niż wymagane ±0,4oC - spełnia więc warunki SIWZ bez jakichkolwiek dodatkowych zapewnień zamawiającego.

Dotyczy parametrów technicznych – 13. Aparat do real-time PCRz HRM

- Dot. pkt. b) Czy Zamawiający pozwoli, aby oferowane aparaty, wykorzystując najnowszą technologię, nie wymagały stosowania normalizującego barwinka ROX?

Odp. Tak, dopuszczamy.

- Dot. pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w oferowanych aparatach, zakres temperatur obejmował 37-98 st C, dający możliwość uzyskania w trakcie reakcji 12 różnych temperatur (urządzenia z opcją gradientu), w obrębie płytki 96-dołkowej ? W przypadku reakcji real-time pcr, temperatury spoza wymienionego przedziału nie są stosowane.

Odp. Tak, dopuszczamy.

- Dot. pkt d) Czy zamawiający dopuści aparaty o rzeczywistej homogenności temperatury bloku w obrębie 0,3 st C?

Odp. Nie, jak w SIWZ. Wymagamy, aby rzeczywista różnica temperatury w dołkach nie była większa niż ±0.1oC, ponieważ zamawiający zamierza stosować aparat do identyfikacji mutacji punktowych.

- Dot. pkt g) Czy Zamawiający dopuści aparaty, w których zastosowano bardziej innowacyjne źródło wzbudzenia fluorescencji, w postaci pojedynczej, nieruchomej diody LED- jednocześnie wzbudzającej fluorescencję we wszystkich próbach, o średniej żywotności minimum 10 000 h?

Odp. Nie, jak w SIWZ. Zdaniem zamawiającego jest to technicznie gorsze rozwiązanie niż to wymagane w SIWZ.

- Dot. pkt g) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w oferowanych aparatach system detekcyjny stanowiła kamera CCD z czterema filtry emisyjnymi 504-534 nm, 562-582 nm, 607-633 nm, 675-720 nm? Czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym będzie się zawierał w zakresie: 10 ms - 1 sek., w trybie manualnym: do 4 sek.

Odp. Tak, wyrażamy zgodę na system detekcyjny złożony z kamery CCD, pod warunkiem, że zakresy pracy filtrów emisyjnych będą odpowiadały barwnikom fluorescencyjnym, które zamawiający zamierza stosować. Zakresy nie mogą być węższe niż:  od  505 do 545 nm, od 562 do 596 nm, od  604 do 644 nm  oraz od 665 do 700 nm.

- Dot. pkt g) Czy Zamawiający dopuści aparaty skalibrowane fabrycznie do pracy z poniższymi barwnikami dla poszczególnego kanału, z możliwością używania innych barwników posiadających zakres wzbudzenia i emisji zgodny z poszczególnymi kanałami aparatu?:
Kanał 1 -SYBRGreen, FAM, ResoLight Dye
Kanał 2 - HEX,  VIC, Yellow 555
Kanał 3 - Texas Red, Red610
Kanał 4 - Cy5
Możliwość stosowania barwników posiadających zakres wzbudzenia i emisji zgodny 
z  poszczególnymi kanałami aparatu bez potrzeby kalibracji aparatu przez użytkownika.

Odp. Tak, dopuszczamy, pod warunkiem, że aparat umożliwia odczyt fluorescencji emitowanej przez sondy znakowane barwnikiem ROX.

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane aparaty, były urządzeniami, w przypadku których, nie rekomenduje się przeprowadzania żadnych okresowych, płatnych kalibracji?

Odp. Tak, dopuszczamy lecz nie jest to wymagane.

Dotyczy parametrów technicznych – 16. Aparat trójblokowy do PCR

- Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatów z dwoma wymiennymi, niezależnymi blokami (2 x 48 dołkowych), które sumarycznie pozwolą na przeprowadzenie takiej samej ilości reakcji - 96?

Odp. Nie, jak w SIWZ. Wyspecyfikowany aparat umożliwia prowadzenie trzech niezależnych reakcji, 3x48 = 144 próby, a nie jak w pytaniu 2x48 czyli 96 prób. Co więcej, jednoczesne prowadzenie 3 reakcji umożliwia także optymalizację temperatur używanych w reakcji PCR, co nie jest możliwe w przypadku aparatu dwublokowego.

Dotyczy wzoru umowy:

- Par. 6 ust. 12 pkt 2 i ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wyznaczony termin nie był krótszy niż 3 dni robocze?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 9 ust. 2 pkt 2/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany 
do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis projektu umowy bez zmian.

- Par. 9 ust. 2 pkt 4/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie ww. postanowienia umowy poprzez dookreślenie pojęcia ,,niezbędne przeróbki’’ 
i przedstawienie co Zamawiający rozumienie pod tym pojęciem?

Odp. Pod pojęciem ,,niezbędne przeróbki’’ Zamawiający rozumie dostosowanie umożliwiające prawidłowe podłączenie przedmiotu umowy do istniejących mediów.

- Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego ustępu: ,,Wszelkie uprawnienia z tytuły gwarancji wygasają najdalej z upływem 36 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.’’?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu w następującym brzmieniu: ,,Z tytułu rękojmi Zamawiający uprawniony jest żądania wymiany towaru na towar wolny od wad’’?

Odp. Tak, Zamawiający dodaje do projektu umowy w § 12 ust. 31 ,,Z tytułu rękojmi Zamawiający uprawniony jest żądania wymiany towaru na towar wolny od wad’’.

- Par. 16 ust. 1 pkt 1/ ppkt a-c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 16 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 16 ust. 2?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Uzasadnienie: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów.

- Par. 16 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,25%’’ na ,,4,95%’’?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

- Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 16 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu w następującym brzmieniu: ,,Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje po uprzednim, bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze’’?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 10.14 SIWZ nie dopuścił składania ofert częściowych. W związku z tym ofertę należy złożyć na cały zakres przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuję, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 11.06.2014 r. do godz. 1200 i wyznaczył termin otwarcia ofert na dzień 11.06.2014 r. godz. 1215

W imieniu Zamawiającego

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski