Lublin, dn. 26.05.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 27 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań z dnia 13.05.2014 r. wraz z odpowiedziami.

Części 16 dotyczącej Spektrometru absorpcji atomowej:

- W pkt. 1 tabeli oczekiwanych parametrów technicznych wymagany jest

Zakres spektralny 185 - 900 nm

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania spektrometru posiadającego zakres spektralny 190 – 900 nm?

Uzasadnienie: Proponowana zmiana nie ma wpływu na możliwości analityczne spektrometru, ponieważ zakres spektralny poniżej 190 nm nie jest w praktyce wykorzystywany.

Odp. Nie.

- W pkt. 7 Zamawiający wymaga, aby spektrometr posiadał tryb pracy w tzw szybkiej sekwencji.

Czy zamawiający dopuszcza spektrometr pracujący w sposób klasyczny tzn. pomiar danego pierwiastka we wszystkich analizowanych próbkach, a następnie przełączenie lampy i optymalizacja ustawień dla kolejnego pierwiastka oznaczanego we wszystkich analizowanych próbkach?

Uzasadnienie: Tzw. „szybka sekwencja” jest oferowana tylko przez jednego producenta spektrometrów absorpcji atomowej i nasym zdaniem nie zapewnia żadnych korzyści. Głównym ograniczeniem tej techniki jest konieczność zmiany lampy (ilośc lamp jednocześnie zainstalowanych w spektrometrze jest ograniczona) oraz ustawień stechiometrii płomienia (paliwo – utleniacz) przy zmianie oznaczanego pierwiastka, co w praktyce nie prowadzi do skrócenia całkowitego czasu analizy, 
a w niektórych przypadkach (zestaw oznaczanych pierwiastków) prowadzi wręcz 
do jego wydłużenia.

Odp. Nie.

- W pkt. 16 Zamawiający wymaga, aby spektrometr posiadał detektor – fotopowielacz.

Czy Zamawiający dopuszcza spektrometr wyposażony w detektor półprzewodnikowy charakteryzujący się wyższą czułością niż fotopowielacz?

Odp. Nie.

- Proszę o doprecyzowanie zapisu zawartego w pkt. 17: „Spektrometr musi współpracować z kuwetą grafitową z korekcją deuterową”

Czy zapis ten oznacza, że Wykonawca ma dostarczyć spektrometr wyposażony 
w niezbędne oprzyrządowanie umożliwiające wykonywanie pomiarów techniką kuwety grafitowej?

Odp. Tak, ma dostarczyć.

- W pkt. 17 jest mowa o kuwecie grafitowej z korekcją deuterową.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany brzmienia tego punktu na:

„Spektrometr musi umożliwiać wykonywanie oznaczeń w kuwecie grafitowej 
z korekcją tła wykorzystującą zmiennoprądowy efekt Zeeman’a”?

Uzasadnienie: Z uwagi na rodzaj analizowanych próbek (głównie próbki pochodzenia organicznego), naszym zdaniem korekcja deuterowa najprawdopodobniej będzie niewystarczająca i w istotny sposób ograniczy możliwości analityczne spektrometru.

Odp. Nie.

- Proszę o wyjaśnienie zapisu zawartego w pkt. 21: „Spektrometr musi mieć możliwość współpracy z systemem wprowadzania próbki…”

Czy zapis ten oznacza, że Wykonawca ma dostarczyć spektrometr wyposażony w taki system?

Odp. Może aczkolwiek nie jest to wymagane, musi mieć możliwość współpracy 
z takim systemem.

- W pkt. 25 Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy spektrometr był wyposażony 
w autosampler do pieca grafitowego.

Czy Zamawiający wymaga, aby spektrometr był wyposażony również w autosampler do techniki płomieniowej?

Odp. Nie jest to wymagane, opcjonalnie może zostać dostarczony.

- W pkt. 26 Zamawiający wymaga dostarczenia generatora wodorków do spektrometru.

Czy z uwagi na komfort pracy oraz wydajność spektrometru pracującego techniką wodorków Zamawiający żąda dostarczenia generatora wodorków sterowanego automatycznie z poziomu oprogramowania obsługującego spektrometr?

Odp. Tak.

W imieniu Zamawiającego

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski