Lublin, dn. 28.06.2010 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych i aparatury weterynaryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww.  zwanej dalej „SIWZ”.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- cz. 2 - Czy Zamawiający dopuści również 1 system grzewczy zarówno do płynu substytucyjnego jak i dializatu - umożliwiający znacznie prostszą obsługę?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- cz. 2 - Czy Zamawiający dopuści również system drenów bez kasety, ale na zgrzewce, umożliwiający łatwą jego aplikację, także z możliwością wymiany samego filtra? Dodatkowo system ten umożliwia zastosowanie tych samych drenów do wszystkich terapii bez konieczności wymiany kasety z drenami do innych zabiegów, co daje duże oszczędności w bieżącym użytkowaniu.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- cz. 2 - Czy Zamawiający dopuści również prostszy system w obsłudze oraz kalibracji w postaci dwóch niezależnych wagi do płynów substytucyjnych i dializatu oraz do ultrafiltratu, zapewniający doskonałą dokładność ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- cz. 2 - Prosimy o podanie przy jakim obciążeniu wag jest wymagana dokładność 1g?

Odp. W całym zakresie ważenia.

- cz. 3 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ – Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu; Automatyczny analizator do jonów Na+, K+, Cl, Ca, pH wymaga, aby aparat mierzył wapń zjonizowany i wyliczał wapń całkowity ?

Odp. Tak - aparat powinien mierzyć wapń zjonizowany i wyliczać wapń całkowity.

- cz. 10 – lampa operacyjna sufitowa z dwoma głowicami. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z centralnym ( lampy takie zawierają dwie żarówki – 1 żarówkę główną (150W, 22,8 V) i 1 rezerwową ( 150W, 22,8 V), która włącza się w miejsce żarówki głównej w przypadku jej awarii ) o następujących parametrach każdej kopuły:

- średnica pola świetlnego regulowana w zakresie – 17 – 30 cm

- żywotność żarówek halogenowych 1000 h

- regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 25-100%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza lampy o ww. parametrach. Proponowana lampa nie spełnia parametrów podanych w SIWZ.

- cz. 11 – lampa operacyjna. Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową 3+1-żarówkową sufitową o następujących parametrach:

- natężenie oświetlenia z odległości 1 m dla kopuły głównej - 110 000 lux

- natężenie oświetlenia z odległości 1 m dla kopuły satelitarnej - 35 000 lux

- niepełny obrót wokół osi głównej i kopuły nie powodujący pogorszenia mobilności

- współczynnik odwzorowania barw 93

- temperatura barwowa 4200 K

- zakres regulacji plamy światła realizowany poprzez uchwyt sterylny   w zakresie 18-25 cm dla kopuły głównej

- stała plama światła dla kopuły satelitarnej wynosząca 17 cm

- odbłyśniki o średnicy 205 mm

- regulacja natężenia światła w zakresie 0-100%?

- żywotność żarówek halogenowych 24 V, 55 W- 4000 h

Odp. Zamawiający nie dopuszcza lampy o parametrach technicznych przedstawionych w pytaniu.

- cz. 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o dużej bezcieniowości posiadającą kopułę jednoogniskową, o natężeniu oświetlenia mierzonym w odległości 1 m równą 160 000 lx w przypadku czaszy głównej i 120 000 lx w przypadku czaszy satelitarnej, wyposażoną w dodatkowe zabezpieczenie w postaci automatycznego systemu przełączania żarówki rezerwowej w przypadku przepalenia żarówki głównej, dzięki czemu jest ona równoważna lampie wieloprojektorowej, oraz dzięki redukcji ilości źródeł światła, pobierającej jedynie 150 W mocy przy napięciu 24 V?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. parametrów technicznych.

- cz. 10: Ponieważ Norma IEC 60601-2-41 nie precyzuje pojęcia żywotność żarówki a jedynie stabilność parametrów co prowadziło do podawania przez niektórych Producentów zawyżonych danych dotyczących tzw. żywotności żarówki (żarówka świeci do 5 – 6 tys. godzin, ale z niższą wydajnością) czy Zamawiający dopuści żywotność gwarantowaną żarówek 1 000 h oraz  dodatkową żarówkę jako zapas na kolejny rok eksploatacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. parametrów technicznych.

- cz. 10: Czy Zamawiający dopuści lampę o parametrach światła niewiele różniących się od parametrów opisanej lampy, posiadającej regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie 18 – 30 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. parametrów technicznych.

- cz. 11: Dot. pkt 4. i pkt 18. specyfikacji technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o dużej bezcieniowości posiadającą kopułę jednoogniskową w przypadku czaszy głównej, wyposażoną w dodatkowe zabezpieczenie w postaci automatycznego systemu przełączania żarówki rezerwowej w przypadku przepalenia żarówki głównej, dzięki czemu jest ona równoważna lampie wieloprojektorowej, oraz dzięki redukcji ilości źródeł światła, pobierającej jedynie 150 W mocy przy napięciu 24 V? Ponieważ Norma IEC 60601-2-41 nie precyzuje pojęcia żywotność żarówki a jedynie stabilność parametrów co prowadziło do podawania przez niektórych Producentów zawyżonych danych dotyczących tzw. żywotności żarówki (żarówka świeci do 5 – 6 tys. godzin, ale z niższą wydajnością) czy Zamawiający dopuści żywotność gwarantowaną żarówek 1 000 h oraz  dodatkową żarówkę jako zapas na kolejny rok eksploatacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. parametry techniczne.

- cz. 11: Dot. pkt 8. specyfikacji technicznej. Czy Zamawiający dopuści lampę o parametrach światła przewyższających wymagane opisanej lampy, posiadającej regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie 17 – 28 cm w przypadku obu czasz?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. parametry techniczne.

- cz. 11: Dot. pkt 9. specyfikacji technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą wewnętrzną średnicę czaszy równą 47 cm czaszy głównej oraz satelitarnej? Lampa o większej średnicy czaszy zapewnia dużo lepszą bezcieniowość, a aerodynamiczny kształt czaszy nie powoduje zakłóceń przepływu laminarnego.

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. parametry techniczne.

- cz. 11: Dot. pkt 11. specyfikacji technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą regulację natężenia światła w zakresie 50 do 100%, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. parametry techniczne.

- cz. 11: Dot. pkt 13. specyfikacji technicznej. Ponieważ w Europie wszystkie firmy stosują w lampach halogenowych temperaturę barwową 4300 K, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o temperaturze barwowej 4300K, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. parametry techniczne.

W imieniu Zamawiającego

dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP