Lublin, dnia 13.12.2011 r.

## Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części, w zakresie:

Część 10 –  Wytrząsarka mikropłytek z inkubatorem dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 10 do SIWZ.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w zakresie części 10 niniejszego postępowania została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 
(cyt. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”), oferta nr 30 złożona przez: 
mikrolab Tadeusz Gągała ul. Puławska 25 u 5, 20 – 051 Lublin, ponieważ Wykonawca zaproponował wytrząsarkę mikropłytek z inkubatorem, której czas rozgrzania bloku termicznego wynosi 25 minut ( od temp. otocz. do 70(C ), natomiast Zamawiający w SIWZ wymagał aby czas rozgrzania bloku termicznego wynosił maksymalnie 20 minut.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

dr inż. Henryk Bichta – Kanclerz UP w Lublinie