Lublin, dnia 16 .12.2011 r.

## Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy urządzeń i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 56 części, w zakresie:

Część 3 –  Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – 3 szt. dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że w zakresie części 3 niniejszego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 
(cyt. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”), została odrzucona oferta Wykonawcy Witko Sp. z o.o.  al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź.

Uzasadnienie

Zamawiający, ze względu na rozbieżności pomiędzy treścią oferty, w zakresie części 3 ww. postępowania, a folderem producenta dotyczącym komory SafeFast Classic model 212 oraz w związku z wyjaśnieniami z dnia 08.12.2011 r. złożonymi przez Wykonawcę Witko Sp. z o.o., zwrócił się z zapytaniem bezpośrednio do producenta komory (firma Faster Via R. Merendi, 
22-I20010 Cornaredo MI Italy) celem wyjaśnienia nieścisłości.

Komora laminarna SafeFast Classic 212 zaoferowana przez Wykonawcę ma standardową głębokość 810 mm. Producent przewidział możliwość redukcji wymiaru głębokości zewnętrznej komory do 780 mm poprzez czasowe usunięcie panelu tylnego. Takie rozwiązanie jednakże ma na celu jedynie ułatwienie transportu i instalacji komory w przewidzianych pomieszczeniach, ponieważ wymiar 780mm mieści się w wymiarach standardowego otworu drzwiowego (800 mm). Producent nie przewiduje usunięcia panelu tylnego na stałe i nie wskazuje takiej możliwości, twierdząc jednocześnie że głębokość zewnętrzna komory po pełnym montażu będzie wynosiła 810 mm. Parametry wyszczególnione w specyfikacji zamawianych komór dotyczą urządzeń przeznaczonych do pełnej eksploatacji i prawidłowej pracy, a nie tylko transportu. Panel tylny jest elementem składowym komory SafeFast Classic 212. Usunięcie lub zmiana jakiegokolwiek elementu składowego komory, w tym również panelu tylnego na stałe, spowoduje zaburzenie przepływu laminarnego w komorze oraz zmieni strukturę aerodynamiczną urządzenia, w zwiazku z powyższym prawidłowa eksploatacja urządzenia nie będzie możliwa.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Witko Sp. z o.o.  
al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

dr inż. Henryk Bichta – Kanclerz UP w Lublinie