Nr sprawy AZP/PN/52/2008

Lublin dn. 13.01.2009 r.

Pan Aleksander Prychidny

CHEMINST POLSKA

ul. Olszewskiego 7

51-642 Wrocław

Dotyczy:  części 7, 8, 13, 30  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

zorganizowanego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części:

Część 7 –  Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C dla  Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,

# Część 8 – Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C z rejestracją temperatury dla Katedry Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich,

Część 13 – Komora laminarna dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych,

Część 30 – Liofilizator dla Katedry Hodowli Bydła.

W związku ze złożeniem do siedziby Zamawiającego w dniu 06.01.2009 r. protestu przez firmę CHEMINST POLSKA, zwaną dalej „Protestującym”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zawiadamia, że protest w częściach  7, 8, 13, 30 został oddalony w całości jako bezzasadny.

UZASADNIENIE

Zamawiający po zapoznaniu się z treścią protestu stwierdza, co następuje:

W zakresie część 7:

Protest w zakresie części 7 nie może być uwzględniony ponieważ wymóg 5 oddzielnych sekcji zamykanych niezależnymi, izolowanymi technicznie drzwiami wewnętrznymi jest wymogiem koniecznym uwarunkowanym koniecznością ścisłego podziału materiału badawczego (w tym również zakaźnego) z pięciu zakładów wchodzących w skład Instytutu. Niemożność spełnienia tego podstawowego warunku specyfikacji skutkuje bezzasadnością wnoszonego na cześć 7 protestu.

modyfikacja zapisów SIWZ polegająca na wydzieleniu ze specyfikacji technicznej dodatkowego urządzenia opisanego jako komora do klarowania prób w kriofiolkach.

Zamawiający rezygnuje z w/w urządzenia.

W zakresie część 8:

Protest w zakresie części 8 nie może być uwzględniony ponieważ wymóg 5 oddzielnych sekcji zamykanych niezależnymi, izolowanymi technicznie drzwiami wewnętrznymi jest wymogiem koniecznym uwarunkowanym koniecznością ścisłego podziału w trakcie przechowywania materiału biologicznego i genetycznego pochodzącego od różnych gatunków (5 gatunków zwierząt dzikich). Tworzenie dodatkowych sekcji w obrębie podstawowych stwarza zagrożenie zanieczyszczenia materiału badawczego.

Niemożność spełnienia tego podstawowego warunku specyfikacji skutkuje bezzasadnością wnoszonego na cześć 8 protestu.

W zakresie część 13:

W związku z protestem firmy Cheminst Polska  dotyczącym specyfikacji technicznej komory laminarnej, chcemy zaznaczyć, że jej parametry zostały dostosowane do możliwości lokalowych   Zakładu  Farmakologii (wymiary komory) jak również  niezawodności jej działania i nowoczesności. Brano pod uwagę parametry określające możliwości techniczne oferowanej na rynku w/w aparatury różnych firm i wybrano naszym zdaniem optymalne dla nas rozwiązanie.

-modyfikacja zapisów SIWZ polegająca na dopuszczeniu zaoferowania komory laminarnej, wyposażonej w 1 wentylator.

Zamawiający pozostanie przy wymaganiu 2 wentylatorów, ze względu na większą stabilność przepływu, co jest wymagane specyfiką pomieszczenia, w którym będzie stała komora.

Dodatkowo komora wyposażona w dwa wentylatory w razie awarii jednego z wentylatorów  w trakcie wieloletniego, intensywnego użytkowania zapewnia bezpieczne zakończenie pracy w komorze z materiałem patogennym (grzyby, szczepy drobnoustrojów chorobotwórczych).

Jeżeli ulegnie awarii wentylator główny, część przepływu zostanie zrealizowana przez wentylator wylotowy, co stworzy podciśnienie w komorze i zapobiegnie wydostaniu się substancji patogennych na zewnątrz komory. Natomiast w przypadku awarii wentylatora wylotowego, jego funkcję przejmie wentylator główny i poprzez kompensację siły pracy będzie mógł zapewnić wydmuch powietrza na zewnątrz poprzez filtr Hepa wylotowy.

Rozwiązanie z 2 wentylatorami w komorze jest stosowane przez wielu wiodących producentów komór laminarnych np. : Heareus, Kojar, Esco, Polon Poznań oraz Thermo Scientific.

- modyfikacja zapisów SIWZ, w której istnieje możliwość umycia od wewnątrz szyby frontowej poprzez jej poziome ustawienie jako alternatywę dla funkcji niskiego opuszczania szyby frontowej?

Zamawiający będzie pracował ze bardzo trudno usuwalnymi grzybami, szczepami patogennymi w tejże komorze więc łatwość dezynfekcji i utrzymania czystości każdego sektora komory jest dla niego kluczowa.

Zamawiający wybrał tego typu rozwiązanie ze względu na możliwość dokładnego dostępu i dezynfekcji górnego rantu szyby przedniej.

Zamawiający dopuszcza jednakże podnoszenie szyby w celu jej umycia i dezynfekcji do poziomu na wspornikach lub teleskopach gazowych pod warunkiem braku konieczności demontażu jakichkolwiek elementów urządzenia.

- modyfikacja zapisów SIWZ polegająca na dopuszczeniu głębokości komory roboczej 
 60 cm

Zamawiający dopuszcza w/w wymiar głębokości komory roboczej.

-modyfikacja zapisów SIWZ polegająca na dopuszczeniu zaoferowania komory laminarnej,  o szerokości zewnętrznej, wynoszącej 138 cm oraz głębokości  zewnętrznej wynoszącej 84 cm.

Zamawiający nie może dopuścić komory o szerokości zewnętrznej większej niż 1300mm, ze względu na posiadane warunki lokalowe. Na ścianie, na której przewidziana jest do postawienia komora istnieją ciągi wodne i gazowe oraz wyjścia w/w instalacji, są zainstalowane odpowiednie zlewozmywaki,  które uniemożliwiają postawienia szerszej komory bez konieczności przeniesienia w/w. mediów.

Również głębokość zewnętrzna powyżej 80 cm , uniemożliwi wniesienie w/w komory do laboratorium.

-modyfikacja zapisów SIWZ polegająca na dopuszczeniu zaoferowania komory laminarnej z szybą frontową przesuwaną automatycznie do pożądanej wysokości roboczej oraz do całkowitego zamknięcia komory.

Zamawiający dopuszcza szybę frontową przesuwaną elektrycznie (automatycznie).

W zakresie część 30:

W odpowiedzi  na protest dotyczący liofilizatora dla Katedry Hodowli Bydła (część nr 30) uprzejmie informujemy, że nie możemy się zgodzić na oferowane parametry tego urządzenia. Podstawą odmowy jest niewystarczająca temperatura minimalna kondensatora (-50°C) do parametrów oczekiwanych przy analizach wykorzystywanych w celach naukowych. Zamawiający określił wymóg minimalnej temperatury kondensatora lodu na -60°C, gdyż nie ulega wątpliwości, że kondensator lodu  o temperaturze -60°C daje większe możliwości wyłapywania par rozpuszczalników o niskich punktach potrójnych,  niż kondensator lodu o temperaturze minimalnej -50°C. Sugestia firmy Cheminst Polska przeznaczenia liofilizatora tylko do roztworów wodnych nie znajduje uzasadnienia, gdyż jest szereg rozpuszczalników, których pary kondensator lodu o temperaturze -60°C jest w stanie wyłapać jak np. DMSO, T-butanol czy mieszaniny alkoholi z wodą.  Dokonanie przez firmę Cheminst Polska podziału liofilizatorów na urządzenia do usuwania par rozpuszczalników tylko takich jak woda lub tylko do rozpuszczalników organicznych stanowi b.duże uproszczenie. Kondensator lodu o temperaturze -60°C zapewnia ponadto bardziej wydajne kondensowanie oparów rozpuszczalnika. Istnieją na rynku producenci liofilizatorów, którzy są w stanie spełnić powyższe wymaganie, oferując urządzenia o odpowiednio niskiej temperaturze minimalnej kondensatora lodu.

Z uwagi na aktualne i przyszłe zadania badawcze, zaplanowane jest rozszerzenie profilu analiz chemicznych z wykorzystaniem rozpuszczalników wodnych i organicznych.

Zamawiający wymagał większej ilości półek, w tym wypadku 5 szt. ze względu na potrzebę równoczesnej liofilizacji różnych materiałów. Przyporządkowanie materiału do określonej półki ułatwia pracę i eliminuje możliwość pomyłki. W tym wypadku większa powierzchnia półek nie jest priorytetowym parametrem dla zamawiającego. W związku z powyższym musimy odrzucić tą modyfikację zapisów sugerowanych przez firmę Cheminst Polska.

W zakresie zarzutu o celowe zawężenie kręgu dostawców poprzez wymóg posiadania przez wykonawcę autoryzowanego serwisu na terenie Polski na oferowane urządzenia w części 7,8,13:

Wymóg posiadania autoryzacji producenta zabezpiecza zamawiającego przed kłopotami związanymi z nieprawidłową eksploatacją urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, ułatwia szybki dostęp profesjonalnego serwisu i do odpowiednich części zamiennych i w pewnym sensie rozciąga odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzenia także na producenta.

Zamawiającemu znane są co najmniej dwie firmy posiadające taką autoryzację oraz kilka innych, które zawarły umowy lub zawierają je przy okazji przetargu z polskim autoryzowanym serwisem producenta na świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji, a także po upływie tego okresu (określane przez protestującego niezgodnie z zasadami języka polskiego jako „sub-dystrubutor” czy „sub-dealer”).

Nic nie stoi na przeszkodzie aby protestujący zawarł taką umowę z autoryzowanym serwisem i przedłożył ją wraz z ofertą, więc zarzut ograniczania konkurencji jest zupełnie chybiony. W identyczny sposób „ogranicza konkurencję” wymóg złożenia oświadczenia z art. 22 i art. 24 Ustawy prawo zamówień publicznych (zał. 32 SIWZ do niniejszego postępowania) gdyż „ogranicza konkurencje” do podmiotów mogących takie oświadczenie złożyć.

W imieniu Zamawiającego

dr. inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP w Lublinie