Lublin, dnia 08.01.2009r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

AZP/PN/52/2008

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części:

Część 1 – Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska,

Część 3 – Mikroskop badawczy dla Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska,

Część 4 –  Mikroskop laboratoryjny odwrócony dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,

Część 7 –  Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C dla , Inst. Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,

Część 8 – Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C z rejestracją temperatury dla Kat. Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich,

Część 13 – Komora laminarna dla Kat. Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych,

Część 14 – Komora laminarna I Klasy Bezpieczeństwa 1200 mm dla Kat. Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych,

Część 21 –   System do dokumentacji żeli agarozowych dla Inst. Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,

Część 24 – Inkubator z atmosferą CO2 dla Kat. Biochemii i Fizjologii Zwierząt,

Część 28 – a. Różnicowy mikrokalorymetr skaningowy DSC, b. Kontroler elektroniczny oraz oprogramowanie do analizy termicznej dla Katedry Fizyki,

Część 30 – Liofilizator dla Katedry Hodowli Bydła,

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji ww. postępowania.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy części 1:

-   Czy Zamawiający dopuści suszarkę o pojemności 1601 i wymiarach zewnętrznych: 800mm x720 mm x 680mm (szer.wys.gł,)?

Odpowiedź: TAK

- Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę laboratoryjną z wymuszonym obiegiem powietrza o zakresie temperatury od 5 stopni C powyżej temperatury otoczenia do + 220 stopni C .

Odpowiedź: NIE

Dotyczy Części 3:

- czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z optyką w systemie korekcji do nieskończoności nowszą niż podana w SIWZ optyka o  długości optycznej obiektywów 45mm z zachowaniem równoważnych lub wyższych parametrów?

Odpowiedź:   NIE

- Czy zamawiający dopuszcza stolik inny niż wymieniony w SIWZ z innym mechanizmem przesuwu i powłoką nie mniej twardą powłoką typu Super-hard Alumite przy zachowaniu innych parametrów?

Odpowiedź:  NIE

- Czy zamawiający dopuszcza dwa okulary 10x/22mm z korekcja dioptryjną +/- 5 po obu stronach, co jest istotne przy dokumentacji cyfrowej.

Odpowiedź:  NIE

Dotyczy Części 4:

- czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z optyką w systemie korekcji do nieskończoności nowszą niż podana w SIWZ optyka o  długości optycznej obiektywów 45mm z zachowaniem równoważnych lub wyższych parametrów?

Odpowiedź:  NIE

- Czy Zamawiający dopuszcza nasadkę pochyloną 45( i podziałem światła 100/0, 0/100, co jest korzystniejsze przy dokumentacji cyfrowej?

Odpowiedź:  TAK

- Czy zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy o uznany kontrast modulacyjny Hoffmana zamiast kontrastu reliefowego?

Odpowiedź:  To jest to samo

- Czy zamawiajmy dopuszcza stolik o wymiarach 170x225 i zakresie ruchu 126x80 przy zachowaniu innych wymagań?

Odpowiedź:  NIE

Dotyczy Części 7:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowania zamrażarki o pojemności 500 l o wymiarach zewnętrznych wynoszących: szer. x gł. x wys.: 1015 x  900 x 1985 mm, w której można zmieścić 500 pudełek o wysokości 50 mm?

Odpowiedź: Nie, wysokość nie większa niż 195cm

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamrażarki, której komora podzielona jest na 4 przedziały wewnętrzne zamykane osobnymi, izolowanymi drzwiczkami?

Odpowiedź: Nie, co najmniej 5 niezależnych przedziałów

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej, której komora podzielona jest na 3 wewnętrzne sekcje otwierane niezależnymi, izolowanymi drzwiczkami wewnętrznymi oraz może być wyposażona w dodatkowe półki, co daje uzyskanie maksymalnie 6 przedziałów?

Odpowiedź: Nie, 3 przedziały z dodatkowymi półkami to w dalszym ciągu 3 niezależne przedziały, wymagane 5 niezależnych

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której pobór mocy w momencie startu (do momentu uzyskania pożądanej temperatury) jest maksymalny i wynosi 1,4 kW, natomiast po ustaleniu temperatury pobór mocy jest mniejszy?

Odpowiedź: Nie, pobór mocy do 600W, całodobowe zużycie energii nie większe niż 14400 kWh.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu statywów bez wysuwanych /ruchomych półek? - oferowane rozwiązanie spełnia równoważne funkcje z wymaganymi, ponadto jest korzystniejsze ze względu na brak posiadania ruchomych elementów, które w przypadku zamrażarek niskotemperaturowych mają tendencje do przymarzania.

Odpowiedź: Nie, nieprawda. Wymagane wysuwane półki, eliminujące konieczność wyciągania całego statywu z zamrażarki.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących : (szerokość x głębokość x wysokość) 875 x 1012 x 2000mm z izolacją w postaci paneli próżniowych o grubości 80 mm, oraz z wyświetlaczem umieszczonym w dolnej części zamrażarki?

Izolacja w postaci paneli próżniowych  jest rozwiązaniem lepszym lub co najmniej równoważnym w porównaniu do izolacji o grubości 130 mm wykonanej z pianki poliuretanowej.

Odpowiedź: Nie, wysokość nie może przekraczać 195cm, głębokość musi być mniejsza niż86cm.

- Z uwagi na fakt, że klarowanie prób może zachodzić na różne sposoby (sedymentacja, wirowanie, sączenie przez materiał porowaty i in.), proszę o informacje jakiego konkretnie rozwiązania Zamawiający wymaga poprzez punkt cytuję: „Komora do klarowania prób w kriofiolkach o wymiarach…”?

- Z uwagi na fakt, że statywy i pudełka stanowią bez wątpienia wyposażenie wnętrza zamrażarki czy również komora do klarowania prób w mikrofiolkach, ma być przeznaczona do umieszczenia jej bezpośrednio wewnątrz zamrażarki, czy też jest przeznaczona do pracy poza nią niezależnie od zamrażarki?

- Proszę o podanie kodu CPV komory do klarowania prób z uwagi na fakt, że podany w siwz załącznik nr 7 kod CPV 39711120-6 , zamrażarki nie dotyczy wyżej wymienionego urządzenia.

- Z uwagi na fakt, że urządzenie: „komora do klarowania prób w kriofiolkach”  nie zostało sprecyzowane jako integralna część zamrażarki lub jako jej wyposażenie, rozumiemy że Zamawiający wymaga podania w ofercie producenta oraz numeru katalogowego i karty katalogowej zaoferowanego urządzenia w celu umożliwienia porównania ofert oraz równego traktowania wykonawców?

Odpowiedź punkty 7-10:

Zamawiający rezygnuje z zakupu komory do klarowania kriofiolek.

Dotyczy Części 8 :

1.      Czy Zamawiający dopuści zaoferowania zamrażarki o pojemności 500 l o wymiarach zewnętrznych wynoszących: szer. x gł. x wys.: 1015 x  900 x 1985 mm?

Odpowiedź Nie, szerokość maksymalna 80-82 cm, im mniejsza tym lepsza.

2.      Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamrażarkę, której komora podzielona jest na 4 przedziały wewnętrzne zamykane osobnymi, izolowanymi drzwiczkami?

Odpowiedź  Nie, minimum 5 przedziałów zamykanych niezależnymi drzwiczkami

3.      Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej, której komora podzielona jest na 3 wewnętrzne sekcje otwierane niezależnymi, izolowanymi drzwiczkami wewnętrznymi oraz może być wyposażona w dodatkowe półki, co daje uzyskanie maksymalnie 6 przedziałów?

Odpowiedź.  Nie, jak w odpowiedzi 2

4.      Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 380 l i wymiarach zewnętrznych  wynoszących: szer. x gł. x wys.: 745x875x1940?

Odpowiedź Nie, minimum 400 l, wymiary zewnętrzne – właściwe.

5.      Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której pobór mocy w momencie startu (do momentu uzyskania pożądanej temperatury) jest maksymalny i wynosi 1.4 kW, natomiast po ustaleniu temperatury pobór mocy jest mniejszy?

Odpowiedź Nie, maksymalnie 550 W, im mniej tym lepiej.

6.      Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której pobór mocy w momencie startu (do momentu uzyskania pożądanej temperatury) jest maksymalny i wynosi 1.1 kW, natomiast po ustaleniu temperatury pobór mocy jest mniejszy?

Odpowiedź Nie, j.w.

7.      Proszę o informacje czy Zamawiający wymaga dostarczenia butli CO2 do systemu awaryjnego zasilania CO2 wraz z dostawa zamrażarki? Czy z uwagi na fakt dużej pojemności zamrażarki, butla o wadze minimum 30 kg jest dla Zamawiającego wystarczająca?

Odpowiedź Nie, jak w SIWZ.

Dotyczy Części 13 :

1. Czy z uwagi na fakt, że norma EN 12469:2000 nie określa ilości wentylatorów, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory wyposażonej w jeden wentylator w pełni obsługujący oba filtry HEPA , spełniający wszystkie funkcje wymaganych w specyfikacji dwu wentylatorów oraz gwarantujący bezpieczna pracę? Instalacja dodatkowego wentylatora wiąże się ze wzrostem hałasu generowanego przez urządzenie.

Odpowiedź Zamawiający pozostanie przy wymaganiu 2 wentylatorów, ze względu na większą stabilność przepływu, co jest wymagane specyfiką pomieszczenia, w którym będzie stała komora.

2.	Czy   Zamawiający   dopuści   zaoferowanie   komory   laminarnej,   w   której   istnieje
możliwość umycia od wewnątrz szyby frontowej poprzez jej poziome ustawienie
(wygodniejsza opcja dla operatora), jako alternatywę dla funkcji niskiego opuszczania
szyby frontowej?

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania ze względu na ergonomię użytkowania komory.

3.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komory o wymiarach zewnętrznych
wynoszących: (szer. x gł. x wys.) 1380 x 795 1450 mm

Odpowiedź  Zamawiający dopuszcza wymiary : 795 oraz 1450mm, nie dopuszcza szerokości komory 1380mm ze względu na ilość miejsca w laboratorium.

4.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komory o wymiarach wewnętrznych:
(szer. x gł. x wys.) 1230 x 580 x 700 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wysokość komory 700mm oraz szerokość 1230mm, nie dopuszcza głębokości 580mm.

5.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komory o szerokości zewnętrznej
wynoszącej 1360 mm ?

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza szerokości zewnętrznej 1380mm ze względu na ilość miejsca w laboratorium.

6.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komory o szerokości roboczej wynoszącej 1183 mm oraz głębokości obszaru pracy 600 mm?

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza ww. wymiarów ze względu na gabaryty aparatury która ma być użytkowana w komorze.

7.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej generującej poziom
hałasu poniżej 58 dBa?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza komory o ww. poziomie hałasu.

8.	Czy Zamawiający dopuści komorę z szybą frontową przesuwaną automatycznie do
pożądanej wysokości roboczej oraz do całkowitego zamknięcia komory, zapewniając
szczelne zamknięcie komory po zakończeniu pracy?

Odpowiedź Zamawiający   dopuszcza   szybę   frontową  przesuwaną  elektrycznie,   przy zachowaniu innych parametrów komory

Dotyczy Części 14 :

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o wymiarach zewnętrznych wynoszących: (szer. x gł. x wys.) 1350 x 1063 1353 mm oraz o wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 1120 x 610 x 732 mm?

Odpowiedź  Nie, ze względu na wielkość pomieszczenia w którym zostanie umieszczona.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory wyposażonej w czytelny panel sterowania, w którym każda funkcja jest uruchamiana za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami, w którym aktywność danej funkcji jest sygnalizowana przez zapalenie odpowiedniej diody, a prędkość przepływu jest ilustrowana na wyświetlaczu?

Odpowiedź  TAK

Dotyczy Części 30 :

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora o pojemności 4,5 l, o wydajności liofilizacji wynoszącej 2 litry wody/24 godziny oraz o temperaturze kondensatora lodu wynoszącej -50°C, wyposażonego w 18 wyjść do zaworów, które wszystkie mogą być używane równocześnie?

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora o następujących parametrach:

- pojemność 6 l,

- wydajności liofilizacji: 4 litry wody/24 godziny

- 8 wyjść do zaworów umieszczonych na przezroczystym cylindrze akrylowym

- temperatura kondensatora lodu -50°C?

Temperatura – 50°C podobnie jak wymagana w arkuszu technicznym temperatura – 60°C pozwala na liofilizowanie rozpuszczalników, których przeważającym składnikiem jest woda, natomiast nawet temperatura -60 °C jest nie wystarczająca, aby użyć takiego systemu do rozpuszczalników organicznych.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora o następujących parametrach:

- pojemność 6 l,

- wydajności liofilizacji: 4 litry wody/24 godziny

- 18 wyjść do zaworów, w tym: 8 umieszczonych na przezroczystym cylindrze akrylowym i 10 umieszczonych na cylindrze wykonanym ze stali nierdzewnej (wszystkie 18 wyjść może być używane równocześnie)

- temperatura kondensatora lodu -50°C?

Odpowiedź: W odniesieniu do punktów 1, 2 i 3 nie możemy się zgodzić na oferowane parametry tego urządzenia. Podstawą odmowy jest niewystarczająca temperatura minimalna kondensatora (-50°C) do parametrów oczekiwanych przy analizach wykorzystywanych w celach naukowych.

- Proszę o informację do jakich rozpuszczalników Zamawiający będzie używał liofilizatora?

Odpowiedź: Z uwagi na aktualne i przyszłe zadania badawcze, zaplanowane jest rozszerzenie profilu analiz chemicznych z wykorzystaniem rozpuszczalników wodnych i organicznych.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 3 półek o średnicy 310mm? Takie rozwiązanie   daje w efekcie znacznie większą powierzchnię całkowitą (o 693 cm2) w stosunku do powierzchni wymaganej przez Zamawiającego poprze 5 półek o średnicy min. 200 mm.

Odpowiedź: W związku z równoczesnym liofilizowaniem zróżnicowanego pod względem wielkości i rodzaju materiału, niezbędna jest większa liczba półek, w związku z powyższym musimy odrzucić propozycję zawartą w punkcie 5.

Dotyczy Części 24 :

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o parametrze jednorodności temperatury wynoszącym ± 0,3°C przy 37°C?

Odpowiedź  Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany specyfikacji technicznej zamawianego inkubatora.

Dotyczy Części 28 :

Czy Zamawiający dopuszcza (uznaje za równoważny w stosunku do wymagań SIWZ) Różnicowy mikrokalorymetr skaningowy DSC (część 28a) i Kontroler elektroniczny oraz oprogramowanie do analizy termicznej (część 28b) o następującej charakterystyce:

Część 28a

Nazwa sprzętu:  Różnicowy mikrokalorymetr skaningowy DSC

| Parametr | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zakres temperatur | ~ od -40°C do 200°C ~ termostatowanie za pomocą układu Peltiera ~ system przedmuchu gazem osłonowym zapobiegający uszkodzeniu celi pomiarowej przy pracy w temperaturach ujemnych |
| Szybkość zmiany temperatury | ~ praca w trybie izotermicznym lub ze zmianą temperatury regulowaną w zakresie do 2°C/min ~ możliwość programowania eksperymentów z kilkoma segmentami różnych programów temperaturowych |
| Chłodzenie | system chłodzenia wodą |
| Poziom szumów | szum krótkookresowy nie przekraczający 0.2(W |
| Stabilność linii bazowej | ≤ 2 (W |
| Stężenie próbek | Urządzenie umożliwiające pomiary ciał stałych, past, zawiesin oraz roztworów płynów ze stężeniem od 0.1mg/ml |
| Wbudowane trzy cele pomiarowe dla próbki i jedna dla odnośnika | ~ możliwość pomiaru trzech próbek jednocześnie ~ budowa cylindryczna, naczynia wyjmowalne do czyszczenia, ~ wykonane z materiału odpornego korozyjnie, co najmniej klasy Hastelloy C, ~ objętość próbki do 1ml |
| Zasada pomiaru | Praca w trybie pomiaru przepływu ciepła |
| Możliwości rozbudowy/ doposażenia | Mikrokalorymetr zapewnia możliwość rozbudowy/doposażenia, m.in. o: ~ naczynia wysokoćiśnieniowe do 400 bar ~ naczynia reakcyjne do mieszania wsadowego ~ naczynia umożliwiające podłączenie sond, m.in. do spektrofotometrycznych, światłowodów, czujników ciśnienia, podłączeń do chromatografu czy spektrometru masowego ~ certyfikowane wzorce kalibracyjne (np. szafir) do wykonania kalibracji absolutnej w pełnym zakresie pracy |

Część 28b

Nazwa sprzętu:  Kontroler elektroniczny oraz oprogramowanie do analizy termicznej

| Parametry techniczne |
| --- |
| Kontroler - zestaw komputerowy | Jednostka sterująca analizatorem termicznym realizująca następujące funkcje: Skanowanie i kontrola temperatury w sekwencjach zdefiniowanych przez użytkownika Akwizycja i wzmacnianie sygnału DSC Szybkie zbieranie danych na PC za pomocą wbudowanej karty PCI Zestaw komputerowy wchodzi w skład zestawu. |
| Oprogramowanie sterujące i analizujące wyniki | Oprogramowanie umożliwia pełne sterowanie analizatorem z ustawianiem procedur akwizycji Oprogramowanie do analizy danych umożliwia obróbkę danych pochodzących z różnych typów i różnych analizatorów termicznych Charakterystyka i możliwości: licencja wielostanowiskowa format wyników umożliwia przenoszenie danych w postaci indywidualnych plików, które są odczytywane przez ten sam pakiet oprogramowania do analizy danych zainstalowany na innym komputerze; możliwość eksportu surowych danych do programów typu arkusza kalkulacyjnego (np. Excel) możliwość wyznaczenia molowej pojemności cieplnej z surowych danych możliwość dekonwolucji wyników molowej pojemności cieplnej i nadmiarowej pojemności cieplnej z użyciem różnych modeli analizy prezentacja sygnałów z różnych analizatorów na jednym wykresie integracja pików przy wykorzystaniu linii bazowej: poziomej, sigmoidalnej i ekstrapolowanej wyznaczanie temp. początku (peak onset), końca przemiany fazowej lub procesu ubytku masy (rozkładu próbki) oraz maksimum piku wyznaczanie ubytku masy w % lub jednostkach masy (µg, mg) wyznaczanie masy końcowej próbki jako % masy początkowej analiza przemiany zeszklenia wyznaczanie temperatury utleniania wyznaczanie stopnia krystaliczności szerokie możliwości prezentacji graficznej wykresów: nakładanie krzywych, powiększanie dowolnego fragmentu, itp., wyznaczanie pochodnych krzywej pierwszego i drugiego rzędu, prezentacje krzywych w funkcji wybranych jednostek (np. temperatury, czasu), prezentacje krzywych w skali logarytmicznej, itp. wygładzanie krzywych, dekonwolucja, mnożenie, dzielenie i dodawanie stałych generator raportów umożliwiający tworzenie szablonów raportów użytkownika z eksportem raportów do programów pakietu Office możliwość automatyzacji analizy poprzez tworzenie makroinstrukcji funkcja eksportu danych w różnych formatach (co najmniej następujących: ASCII - TXT/CSV, PDF, BMP, HPGL, Metafile, bezpośrednie kopiowanie Kopiuj/Wklej) |

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza równoważność w/w urządzeń ze specyfikacją podaną w postępowaniu przetargowym.

Dotyczy Części 21 :

Uprzejmie proszę o precyzyjne podanie funkcji, jakie powinno posiadać oprogramowanie do podstawowej analizy obrazów elektroforetycznych.

Odpowiedź:

- Edycja opisów (w tym czas, data i nazwa), format wyników zgodny z GLP,

- Możliwość inwersji obrazów oraz regulacji kontrastu i jasności,

- Możliwość obrotu obrazu o min. 90°, lustrzane odbicie (horyzontalnie i wertykalnie),

- Automatyczna detekcja pasm oraz wyświetlanie profilu pasm,

- Obliczanie objętości, wysokości i powierzchni pasm,

- Obliczane i skalowanie krzywej kalibracyjnej dla markerów,

- Obliczanie MW, pI i pH (IEF) oraz bp (masa molowa, punkt izoelektryczny, pary zasad),

- Obliczanie koloni bakteryjnych,

- Gotowe procedury (w pamięci) do analizy żeli barwionych EtBr oraz Commassie.

.

W imieniu Zamawiającego

dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP w Lublinie