Lublin, dnia 27.01.2009r.

AZP/PN/52/2008

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa aparatury naukowo-badawczej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części.

Część 1 – Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska,

Część 10 – Piec do spalania próbek dla  Kat. Energetyki i Pojazdów,

Część 20 – Przesiewacz laboratoryjny dla Kat. Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego,

Część 28 – a. Różnicowy mikrokalorymetr skaningowy DSC, b. Kontroler elektroniczny oraz oprogramowanie do analizy termicznej dla Katedry Fizyki,

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanej dalej Zamawiającym informuję, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. nr 223, poz.1655 ze zm.) „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3” w niniejszym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

W części 1 – oferta nr 20, złożona przez Alab Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lok. 222, Warszawa.

W części 10 – oferta nr 26, złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy Techniki Laboratoryjnej Multiserv Marianna Dembal ul. Akademicka 4/217, Lublin.

W części 20 – oferta nr 23, złożona przez Bitlab Grzegorz Słowikowski ul. Czwartek 4/5, Lublin oraz oferta nr 26, złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy Techniki Laboratoryjnej Multiserv Marianna Dembal ul. Akademicka 4/217, Lublin.

W części 28 – oferta nr 22, złożona przez COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza ul. Kalinowa 41, Katowice.

## Uzasadnienie

## Oferta Wykonawcy Alab sp. z o.o. została odrzucona w zakresie części 1 niniejszego postępowania, ponieważ suszarka laboratoryjna zaoferowana przez Wykonawcę nie spełnia oczekiwanych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do siwz.

Zamawiający wymagał aby zakres temperatury wynosił 300oC, natomiast z folderu dołączonego do oferty Alab Sp. z o.o. wynika, że zaoferowana suszarka posiada zakres temperatury 250oC.

Oferta Wykonawcy Zakład Usługowo – Handlowy Techniki Laboratoryjnej Multiserv Marianna Dembal została odrzucona w zakresie części 10 niniejszego postępowania, ponieważ piec do spalań próbek zaoferowany przez Wykonawcę jest wyposażony w drzwi otwierane na bok, natomiast Zamawiający w załączniku nr 1 do siwz wymagał aby drzwi pieca były otwierane do dołu.

W zakresie części 20 została odrzucona oferta Wykonawcy Bitlab Grzegorz Słowikowski oraz oferta Wykonawcy Zakład Usługowo – Handlowy Techniki Laboratoryjnej Multiserv Marianna Dembal, ponieważ zaoferowane urządzenia nie spełniają oczekiwanych parametrów określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 20 do siwz.

Zamawiający w załączniku nr 20 do siwz wymagał aby maksymalne obciążenie w trakcie przesiewania wynosiło 2,5 do 3 kg oraz zakres amplitudy od 2,0 do 3,0 mm.

Zarówno Wykonawca Bitlab Grzegorz Słowikowski jak i wykonawca Multiserv Marianna Dembal w swoich ofertach zaoferowali ten sam przesiewacz laboratoryjny LpzE – 2e. Z charakterystyki technicznej przesiewacza laboratoryjnego LpzE – 2e jednoznacznie wynika, że masa próbki dla kruszyw wynosi max 1000g oraz zakres amplitudy 0 – 2,5 mm.

## Oferta Wykonawcy COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza została odrzucona w zakresie części 28, ponieważ zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów technicznych w pozycji 1 załącznika nr 28a, gdzie podany jest zakres temperatur od  -20 do 120oC. W ofercie Wykonawcy na stronie 31 widnieje informacja, że różnicowy kalorymetr skaningowy DSC do uzyskania temperatury 0oC i niższej wymaga dodatkowego termostatu, którego wartość wynosi ponad 7600 Euro.

## W imieniu Zamawiającego

Zatwierdził: dr inż. Henryk Bichta – Kanclerz UP w Lublinie