Lublin, dn. 25.11.2011 r.

AZP/PN/p-193/11/2011

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej, medycznej i weterynaryjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 23 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania do części 20

- Czy Zamawiający dopuści czytnik z ośmino pozycyjnym kołem na filtry i filtrami o długości fali: 405, 450, 560, 620, 690 nm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści czytnik z rozdzielczością odczytu co najmniej 0,001 Abs?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści czytnik z precyzja odczytu: CV<0,5 % ( 0.3–1.5 Abs) przy 405 nm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści czytnik z zakresem odczytu: min. 0-3,5 Abs?

# Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy przez „oprogramowanie czytnika” Zamawiający rozumie „oprogramowanie identyfikacyjne do czytnika”?

# Odpowiedź

Tak.

Pytania do części 23

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 100 l, jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza,  przy zachowaniu innych oczekiwanych parametrów,

- Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +200°C, jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szer. 570 mm, wys. 620 mm, gł. 656 mm, jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie głębokości urządzenia, co jest związane z warunkami laboratoryjnymi.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez okna obserwacyjnego, jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na potrzeby kontroli.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednolitością temperatury przy 150°C wynoszącą 
+/- 1,7°C ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania +/- 4ºC przy temperaturze 200ºC.

- Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne urządzenia 650x845x650 mm.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający wyraża zgodę na ciężar urządzenia 65 kg?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do części 6

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z zakresem fotometrycznym wynoszącym: od 0 do 3 Abs?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z zakresem fotometrycznym wynoszącym: od -0,3  do 3 Abs?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z zakresem fotometrycznym wynoszącym: od 0,3  do 3 Abs?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru wyposażonego w port RS 232, w miejsce gniazda USB?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych akcesoriów tj. siper z pompą perystaltyczną czy uchwyt na kuwety o drodze optycznej do 100 mm  wraz z dostawą spektrofotometru czy też spektrofotometr musi być jedynie przystosowany do rozbudowy o ww. akcesoria w przyszłości?

Odpowiedź

Urządzenie ma być przystosowane do rozbudowy.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru, w którym światło rozproszone jest na poziomie < 0,02% (wartość parametru lepsza od wymaganej)?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru, w którym światło rozproszone jest na poziomie < 0,05% (wartość parametru lepsza od wymaganej)?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z dokładnością fotometryczną wynoszącą 0,004 Abs przy 1 A?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru, w którym płaskość linii bazowej wynosi: 0,002Abs?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru, w którym stabilność linii bazowej wynosi: 0,001 Abs/godz.?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do części 13

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z szybkością regulowaną w zakresie od 200 do 30 000 rpm, krok 10 rpm ?

Odp.: Nie – z uwagi na procedury stosowane w pracowni in vitro tj. wirownie również bardzo delikatnych komórek pochodzenia zwierzęcego konieczny jest zakres od 100 rpm, z kolei inne stosowane rutynowo procedury wymagają 30 000 rpm, krok 1 rpm i 100 rpm.

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z  maksymalnym przyspieszeniem 65 390 x g, krok 10 g ?

Odp.: Nie – stosowane procedury wymagają precyzyjnej kontroli prędkości – wymagamy, więc minimum 65 400 x g, krok 1 rpm i 100 rpm.

3.  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z regulacją czasu od 30 sek?

Odp.: Nie – z uwagi na pracę na strukturach komórkowych często stosowana metodyka wymaga używania funkcji szybkiego zwirowania, wymagamy więc regulacji od 10 sek.

4.  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z 10  krzywymi startu i zatrzymania rotora ?

Odp.: Nie – byłoby to znaczne obniżenie parametrów technicznych. Wymagamy wirówki z co najmniej 20 krzywymi (liniowymi i kwadratowymi) startu i zatrzymania co gwarantuje większe możliwości i lepszą jakość pracy.

5.  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki  bez wyłączanej funkcji automatycznego otwarcia pokrywy po zakończeniu wirowania ?

Odp.: Nie  - ponieważ wymagamy wirówki z chłodzeniem w/w funkcja musi być wyłączana .

6.  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z naprzemiennym wyświetlaniem szybkości rotora w RPM oraz siły odśrodkowej w g?

Odp.: Nie – z uwagi na pracochłonne często wielomiesięczne i kosztowne badania in vivo  i in vitro, bez możliwości powtórzenia całego schematu doświadczenia, musimy mieć zagwarantowaną stałą dokładną kontrolę parametrów pracy wirówki, a więc  równoczesne wyświetlanie szybkości w RPM i siły odśrodkowej.

7.  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki  bez wyświetlania nr zainstalowanego rotora?

Odp.:  Nie – ponieważ wyświetlany numer zainstalowanego rotora daje możliwość szybkiej weryfikacji.

8.  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki bez wyświetlania funkcji integracji czasowej?

Odp.: Nie – absolutnie wymagana integracja czasowa przy wirowaniu w gradiencie używanych roztworów.

9. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki bez wyświetlania funkcji przeliczenia RCF dla różnych promieni oraz dla roztworów o d. ˃1,2 g/cm?

Odp.: Nie – ponieważ niezbędna jest dla nas funkcja przeliczenia RCF dla różnych promieni oraz roztworów > 1,2 g/cm, ponieważ stosujemy wirowanie w gradiencie (np. sacharozy).

10.  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o wymiarach 420 x 715 x 510 mm - wys x szer x gł ?

Odp.: Nie – ponieważ wymiar 715  mm uniemożliwia zainstalowanie wirówki w bardzo ograniczonej roboczej przestrzeni pracowni in vitro.

11. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z certyf. ISO 9001 oraz deklaracji zgodności CE, bez certyfukatu TUV i GS dot. Oferowanej wirówki?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do części 11

- Co Zamawiający rozumie przez „sześciosegmentowy profil czasowy”?

Odpowiedź

Sześciosegmentowy profil czasowy daje możliwość ustawienia w programatorze sześć progów czasowych o różnej temperaturze, które automatycznie się przestawiają, np. 20ºC przez 7 h, 10ºC przez 5h, 5ºC przez 5h itd.

- Czy Zamawiający dopuszcza 45 dniowy termin dostawy?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP