Lublin dn. 28.10.2010 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz urządzeń i aparatury weterynaryjnej i medycznej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 39 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 – Dotyczy aparatu do elektroterapii i laseroterapii z dodatkowym wyposażeniem dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do elektroterapii i laseroterapii posiadający w wyposażeniu dodatkowym zamiast stolika z szufladą estetycznie wykonany stolik z koszem na akcesoria?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza tego rodzaju wyposażenie.

Pytanie 2 – Dotyczy licznika kolonii – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 so SIWZ.

Czy  Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie – licznik kolonii z wbudowanym monitorem dotykowym o wadze 25 kg ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na licznik kolonii z wbudowanym monitorem dotykowym o wadze 25 kg.

Pytanie 3 – Dotyczy części nr 25.

Ile sztuk końcówek plastikowych Zamawiający wymaga w zestawie z homogenizatorem?

Odp. Co najmniej 25 sztuk końcówek plastikowych.

Pytanie 4 – Dotyczy części nr 25.

Ile sztuk plastikowych pojemników ze stożkowym dnem Zamawiający wymaga w zestawie homogenizatorem?

Odp.  Co najmniej 25 sztuk plastikowych pojemników.

Pytanie 5 – Dotyczy części nr 25.

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastikowych pojemników ze stożkowym dnem o pojemności 15 mL, zamiast 10 mL?

Odp. Tak, plastikowe pojemniki ze stożkowym dnem mogą być o poj. 15 ml.

Pytanie 6

Termin dostawy aparatu do półautomatycznej destylacji od producenta wynosi od 35 do 42 dni. Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy urządzenia od momentu podpisania umowy do 42 dni aby dostawca mógł wywiązać się z umowy?

Odp. Nie, Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu realizacji dostawy.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści aparat do półautomatycznej destylacji z wydajnością destylacji 100 ml w ciągu 4 min.?

Odp. Nie

Pytanie 8

Czas destylacji za pomocą systemu do półautomatycznej destylacji jest niezależny od stężenia azotu w otrzymanym destylacie. Co zatem zamawiający ma na myśli pisząc: „czas destylacji nie dłuższy niż 7 sek przy 200 mg N”?

Odp. Zamawiający opisując parametry urządzenia, korzystał z ogólnie dostępnych parametrów podawanych przez producentów oraz parametrów urządzenia z którego Zamawiający korzysta od 1997r., a tam takie parametry występowały. Być może producent, którego sprzęt ma zamiar zaoferować wykonawca ma inaczej sformułowaną charakterystykę tej cechy urządzenia.

Pytanie 9

Czy zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu „czas destylacji nie dłuższy niż 7 sek przy 200 mg N” gdyż nie określa on żadnego rzeczywistego parametru urządzenia?

Odp. W związku z tym nie zgadzamy się na usunięcie zapisu „czas destylacji nie dłuższy niż 7 sek przy 200 mg N”.

Pytanie 10 – Dotyczy zad. 20

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wirówkę laboratoryjną o parametrach zgodnych z SIWZ lecz o zakresie prędkości 300 – 15 000 rpm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na wirówkę laboratoryjną o zakresie prędkości 300-15 000 rpm.

Pytanie 11 – Dotyczy zad. 21.

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wirówkę laboratoryjną o parametrach zgodnych z SIWZ lecz o zakresie prędkości 300 – 15 000 rpm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wirówkę laboratoryjną o zakresie prędkości 300-15 000 rpm.

Pytanie 12

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora w pełni automatycznego, bez sygnalizacji graficznej osiągnięcia optymalnych warunków przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji?

Odp. Nie. Graficzna sygnalizacja parametrów jest wymagana.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora, w którym wartość próżni jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD tylko w jednostkach mBar? Jest to jednostka najbardziej popularna, ponadto 1 mbar(milibar) jest równoważny 1hPa, zatem podanie wartości próżni w milibarach pozwala jednocześnie na odczyt próżni w Pa.

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, proszę o wyjaśnienie dlaczego?

Odp. Nie. Stosowanie różnych jednostek będzie pełniło funkcje kształcące dla studentów. Wartość próżni panującej w układzie musi być podawana w jednostkach mBar, Pa i Torr.

Pytanie 14

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez zapis ”zawór umożliwiający utrzymanie próżni na zadanym poziomie” wymaga regulacji wartości próżni? Jeżeli Zamawiający wymaga regulacji próżni proszę o informację w jakim zakresie ma być regulowana i czy wskazania zmian próżni mają być widoczne na wyświetlaczu liofilizatora?

Odp. Tak. Wymagany zakres regulacji próżni – od minimalnej wartości zapewnionej przez pompę (0,002mBara) do 1,5-2,0mBara. Wskazania zmian próżni mają być widoczne na wyświetlaczu liofilizatora.

Pytanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora, w którym zbieranie danych z liofilizatora przez komputer odbywa się w sposób ciągły? Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odp. Tak. Proponowane rozwiązanie spełnia warunki specyfikacji technicznej.

Pytanie 16

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora bez funkcji wyświetlania czasu pracy aparatu oraz od ostatniego serwisowania aparatu?

Odp. Nie.

Pytanie 17

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie liofilizatora bez funkcji wyświetlania czas pracy pompy oraz czas od ostatniego serwisowania pompy?

Odp. Nie.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP