Lublin, dnia 01.12.2010r.

## Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  aparatury naukowo-badawczej oraz urządzeń i aparatury weterynaryjnej i medycznej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 39 części.

Część 9 – Dostawa systemu do półautomatycznej destylacji dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr  9 do SIWZ,

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuję, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione  w zakresie 9 części  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

Uzasadnienie

Zamawiający informuje, iż w części 9 postępowania zostały złożone dwie oferty, które zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp (cyt. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”).

Zamawiający odrzuciła następujące oferty:

1/ Foss Polska sp. z o.o. ul. Krasnopolska 17A, 02-849 Warszawa, zaproponowany system do półautomatycznej destylacji nie spełnia następujących parametrów technicznych:

- czas destylacji nie dłuższy niż 7 sek przy 200 mg N,

- wydajność destylacji nie gorsza niż 40 ml/min.

2/ Donserv Wojciech Kaca ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa, zaproponowany system do półautomatycznej destylacji zgodnie z oryginalną ulotką aparatu znajdującą się na stronie internetowej Wykonawcy nie spełnia następującego parametru technicznego:

- wydajność destylacji nie gorsza niż 40 ml/min.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Rektor UP