Lublin, dn.15.11.2012 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

CZĘŚĆ 13 (liofilizator laboratoryjny)

- Czy Zamawiający dopuści liofilizator o wymiarach zewnętrznych: głębokość: 500mm i szerokość 400mm, przy założeniu, że zdolność kondensacji wynosi 7kg/24 h, a łączna pojemność kondensora lodu wynosi 9kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza takie urządzenie, o ile wszystkie pozostałe parametry 	są spełnione.

- Czy półki w komorze liofilizatora maja być podgrzewane? Jeśli tak, to Zamawiający życzy sobie sondy temperaturowe do każdej z półek?

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby półki były podgrzewane.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej mocy 700 W przy założeniu, że liofilizator zapewni zdolność kondensacji 7kg/24h, a totalna pojemność wynosi 9 kg ? Takie urządzenie posiada parametry lepsze od wymaganych, zapewnia energooszczędność, a wymagana moc maksymalna nie mniejsza niż 1,1 kW, nie ma żadnego uzasadnienia, o ile urządzenie zapewni lepsze parametry pracy.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Mniejszy pobór mocy przekłada się na mniejszą wydajność urządzenia, a zamawiającemu zależy na bardzo szybkim przeprowadzeniu procesu liofilizacji.

CZĘŚĆ 13 (liofilizator  laboratoryjny)

- Czy Zamawiający dopuszcza mniejszy liofilizator laboratoryjny o zdolności kondensacji 2 kg/24h i pojemności skraplacza 2,5 kg ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza pompę o mniejszej wydajności: 2,3 m3/h ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

- Czy Zamawiający akceptuje wyświetlacz graficzny LCD z 4 klawiszami membranowymi wyświetlający wszystkie parametry oraz komunikaty zgodnie z wymaganiami; zamiast ekranu dotykowego ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza o ile ekran wskazuje aktualne parametry pracy oraz komunikaty alarmowe w sposób jasny i czytelny.

- Czy Zamawiający dopuszcza liofilizator o mniejszych wymiarach gabarytowych, w tym o szerokości 315 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza o ile spełnione są wszystkie pozostałe parametry urządzenia  zawarte w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza mniejszy maksymalny pobór mocy – 0,88 kW ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Mniejszy pobór mocy przekłada się na mniejszą wydajność urządzenia.

CZĘŚĆ 2 ( miernik chlorofilu)

- Czy Zamawiający wymaga aby wyniki wykonanych pomiarów były trwale zapisywane w pamięci miernika z możliwością ich późniejszego transferu do komputera poprzez dostarczony z przyrządem program, czy też wystarczy pamięć podręczna pozwalająca na chwilowe zapamiętanie 30 wyników pomiarów, które kasowane są z pamięci po wyłączeniu miernika?

Odp. Zamawiający wymaga aby wyniki wykonanych pomiarów były trwale zapisywane w pamięci miernika z możliwością ich późniejszego transferu do komputera poprzez dostarczony z przyrządem program,

W imieniu Zamawiającego

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

REKTOR UP