Lublin, dn.20.11.2012 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

CZĘŚĆ 12  (inkubator CO2)

1.    Czy Zamawiający dopuści do przetargu inkubator CO2 posiadający drzwi wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne, zapewniające podczas otwarcia drzwi zewnętrznych pełną inspekcję i wgląd wnętrza komory bez utraty parametrów pracy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2.   Jakiego typu dane chciałby Zamawiający zbierać poprzez port RS232? Czy zamiennie Zamawiający zaakceptuje port RS485, (16MB pamięci), jako nowocześniejsze rozwiązanie?

Odp:. Nie, Zamawiający nie zaakceptuje.

3.   Czy Zamawiający żąda dostarczenia oprogramowania do inkubatora, zbierającego dane?

Odp.: Nie jest to konieczne.

4.   Co Zamawiający rozumie poprzez „..minimum 6 elementowy system bezpośredniego ogrzewania komory”?

Odp.:  Każda ze ścian oraz drzwi wewnętrzne są ogrzewane przez oddzielny element.

5.   Czy Zamawiający zaakceptuje inkubator CO2 z systemem grzania 3 ścian + drzwi wewnętrzne, zapewniający równomierność rozkładu temperatury +,-0,1C/+,-0,1C/+,-01C?

Odp.: Nie, Zamawiający nie zaakceptuje.

CZĘŚĆ 12  (inkubator CO2)

- Czy zamawiający dopuści inkubator z dokładnością równomierności dystrybucji CO2 nie gorszą niż +/- 0,2%? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator bez okna inspekcyjnego, natomiast z możliwością inspekcji wnętrza komory bez otwierania drzwi wewnętrznych? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w czujnik IR poziomu CO2? Tego typu czujnik charakteryzuje się bardzo dobrą selektywnością. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

CZĘŚĆ 12  (inkubator CO2)

- Czy Zamawiający dopuszcza inkubator CO2 z cicho pracującym wentylatorem

cyrkulacyjnym który automatycznie się wyłącza po otwarciu i załącza po zamknięciu

drzwi ? Wentylator ten o niewielkiej mocy powoduje ledwo wyczuwalne przemiesz-

czanie się powietrza ale zapewnia idealną równomierność rozkładu temp. < +/-0,2°C.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. 	Czy Zamawiający dopuszcza inkubator CO2 z RS 485 zamiast RS 232 ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. 	Proszę o wyjaśnienie czy inkubator CO2 będzie podłączony do butli CO2 czy sieci

CO2 ? Jeżeli do sieci CO2 to jaki w niej panuje ciśnienie.

Odp.: Do butli CO2.

CZĘŚĆ 1 (aparat ultrasonograficzny)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowę aparatu o głowicę liniową o zakresie stosowanych częstotliwości 3,5-16 MHz?

Odp.:  Tak, o ile jest to głowica posiadająca powyżej 120 elementów.

CZĘŚĆ 14 (aparat USG)

- Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta z ekranem o przekątnej 12 cali i z głowicą micro convex z obrazowaniem harmonicznym, 80 elementową o zakresie stosowanych częstotliwości 3,1 – 11MHz

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

REKTOR UP