Lublin, dn. 27.08.2012 r.

Odpowiedzi na zapytania

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę naukowo-badawczej i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 33 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Ponadto Zamawiający informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w części 24 nastąpiła zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA

Część 13 postepowania.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia będącego jednocześnie sterylizatorem powietrznym, gdzie jakiekolwiek odchylenie od zadanej temperatury, podczas procesu sterylizacji umieszczonego w konkretnych ramach czasowych, powoduje zresetowanie zegara i rozpoczęcie procesu sterylizacji od początku?

Odp. NIE

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatury od +40°C?

Odp. TAK

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia, w którym jednolitość temperatury przy + 200ºC wynosi +/- 4ºC?

Odp. TAK

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z oknem obserwacyjnym umożliwiającym kontrolę wsadu?

Odp. NIE

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z możliwością zaprogramowania automatycznego uruchomienia i zatrzymania procesu?

Odp. NIE

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w wyświetlacz typu LED?

Odp. NIE, urządzenie musi jednak posiadać kontroler z wyświetlaczem prezentujący temperaturę wewnątrz komory.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z komorą wewnętrzną wykonaną ze stali nierdzewnej?

Odp. NIE, materiał wykonania komory wewnętrznej musi być jednak odporny na temperaturę 200°C.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego 
w mikroprocesorowy sterownik PID?

Odp. NIE, sterownik musi jednak zapewnić precyzję ustawienia i kontroli (mierzoną przy temperaturze 150°C) nie gorszą niż ±0,2°C

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w okno obserwacyjne o potrójnej warstwie szkła umożliwiające kontrolę wsadu?

Odp. NIE

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego 
w zamykane wyloty powietrza umieszczone w górnej ściance suszarki?

Odp. NIE

11. Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę o następujących parametrach technicznych:

- zakres temperatur od 12 stopni powyżej temperatury otoczenia do 220°C,

Odp. TAK

- dokładność utrzymania temperatury (mierzona przy temperaturze150°C)  ±0,4°C,

Odp. TAK

- wbudowany timer ustawiany w zakresie 0 do 999 minut i od 0 do 99,9 godzin oraz  praca ciągła,

Odp. TAK

- czas nagrzewania od 25 °C do 98% temperatury 150°C nie większy niż 23 minuty zgodnie z normą DIN 12880, i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. TAK

Część 10 postępowania.

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 miniwirówkę o wymiarach: 208 x 245 x 145 mm? Uzasadnienie: Różnica kilkucentymetrowa w wymiarach urządzenia nie wpływa znacząco na jego pracę, a tym samym miniwirówka nadal pozostaje funkcjonalnym urządzeniem o niewielkich gabarytach.

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 wirnik kątowy na 4 zestawy probówek szeregowych 8 x 0,2 ml PCR? Uzasadnienie: Takie rozwiązanie pozwala 
na wirowanie większej ilości próbek, jeśli wystąpi taka potrzeba.

Odp.  TAK, zamawiający wymaga dołączenia do wirówki wirniku kątowego 
na co najmniej 2 zestawy probówek szeregowych 8 x 0,2 ml do PCR, oraz wirniku kątowego na co najmniej  6 x 1,5 ml (na 6 probówek Eppendorf o pojemności 1,5 ml) z wkładkami redukcyjnymi do probówek Eppendorf o pojemności 0,5 ml i 0,2 ml

Zmiana treści SIWZ w części 24 postępowania.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w części 24 postępowania zostały zmienione parametry techniczne analizatora spalin w sposób następujący.

| Pierwotnie opisane parametry techniczne | Zmiana | Obecnie wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Wiersz 1 - Pomiar co najmniej 6 gazów (sensory: O2, CO2, CO z kompensacją H2, wysokiego CO bez kompensacji H2, NO, SO2) metodą referencyjną przy spalaniu biomasy roślinnej | Zmieniono 6 gazów na 5 oraz usunięto z kompensacją H2, wysokiego CO bez kompensacji H2, metodą referencyjną, dodano powstałych | Pomiar co najmniej 5 gazów (sensory: O2, CO2, CO, NO, SO2) powstałych przy spalaniu biomasy roślinnej |
| Wiersz 5 - CO z kompensacją H2 w zakresie co najmniej 0÷4000 ppm, rozdzielczość co najwyżej 1 ppm | Usunięto z kompensacją H2 | CO w zakresie co najmniej 0÷4000 ppm, rozdzielczość co najwyżej 1 ppm |
| Wiersz 6 - CO bez kompensacji H2 w zakresie co najmniej 0÷40000 ppm, rozdzielczość co najwyżej 0,01% obj. | Usunięto cały zapis | Brak |
| Wiersz 14 - Sonda pomiarowa z podgrzewanym wężem o długości w zakresie 3÷5 m | Usunięto podgrzewanym | Sonda pomiarowa z wężem o długości w zakresie 3÷5 m |

Pozostałe parametry bez zmian.

Do niniejszego pisma Zamawiający dołączył zmieniony załącznik nr 24 do SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

Rektor UP

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Załączniki:

- Zmieniony załącznik dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w części 24 postępowania.