Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Przenośny analizator spalin z systemem przygotowania spalin do pomiaru

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Aparatura do analizowania gazów 38432100-3

| 1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, ul. Poniatowskiego 1, 20-060 Lublin, tel. (81) 5318321 2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Artur Kraszkiewicz, tel. 662159877 3. Miejsce dostawy: Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej |
| --- |
| Oczekiwane parametry techniczne | Parametry oferowane Tak/nie |
| Pomiar co najmniej 5 gazów (sensory: O2, CO2, CO, NO, SO2) powstałych przy spalaniu biomasy roślinnej |  |
| Zakres pomiarowy sensorów i ich rozdzielczość: |  |
| - O2 w zakresie co najmniej 0÷21% obj., rozdzielczość co najwyżej 0,1% obj. |  |
| - CO2 w zakresie co najmniej 0÷ CO2 max, rozdzielczość co najwyżej 0,1% obj. |  |
| - CO w zakresie co najmniej 0÷4000 ppm, rozdzielczość co najwyżej 1 ppm |  |
| - NO w zakresie co najmniej 0÷2000 ppm, rozdzielczość co najwyżej 1 ppm |  |
| - SO2 w zakresie co najmniej 0÷2000 ppm, rozdzielczość co najwyżej 1 ppm |  |
| Pomiar temperatury spalin w zakresie co najmniej 0ºC÷600ºC, rozdzielczość co najwyżej 1ºC |  |
| Pomiar temperatury otoczenia w zakresie co najmniej -20ºC÷200ºC, rozdzielczość co najwyżej 0,1ºC |  |
| Pomiar ciągu kominowego co najmniej ( 130 hPa |  |
| Pomiar różnicy ciśnień co najmniej ( 130 hPa |  |
| Odczyt parametrów spalania: nadmiaru powietrza, sprawności spalania, strat kominowych, temperatury punktu rosy |  |
| Sonda pomiarowa z wężem o długości w zakresie 3÷5 m |  |
| Zasilanie 230V 50Hz oraz akumulatorowe, ładowarka |  |
| Wbudowana drukarka |  |
| Interfejs: USB |  |
| Analizator zabudowany w trwałej wstrząso- i pyłoodpornej walizce |  |
| Cena | 100 |

Dodatkowe wymagania odbiorcy:

- co najmniej dwie rolki papieru do drukarki

- co najmniej pięciokrotny zestaw filtrów na wymianę

- gwarancja co najmniej 24 miesiące

- pompka do sadzy

- oprogramowanie umożliwiające co najmniej próbkowanie danych, graficzne przedstawienie pomiarów oraz archiwizację danych pomiarowych

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie specyfikacji technicznej: dr inż. Artur Kraszkiewicz